НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

- Середюк Орест Євгенович

- УДК 006.91:681.121.089

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ І ПЕРЕДАВАННЯ ОДИНИЦЬ ОБ’ЄМУ ТА ОБ’ЄМНОЇ ВИТРАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Львів – 2009

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу Міністерства освіти і науки України.

| Науковий консультант: | доктор технічних наук, професор Кісіль Ігор Степанович, завідувач кафедри «Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, м.Івано-Франківськ. |
| --- | --- |

| Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор Володарський Євген Тимофійович, професор кафедри «Автоматизація експериментальних досліджень» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м.Київ; доктор технічних наук, старший науковий співробітник Большаков Володимир Борисович, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут метрології» Держспоживстандарту України, Заслужений діяч науки і техніки України, м.Харків; доктор технічних наук, професор Яцук Василь Олександрович, професор кафедри «Метрологія, стандартизація та сертифікація» Національного університету «Львівська політехніка», м.Львів. |
| --- | --- |

Захист відбудеться « 24 »   квітня   2009р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Національному університеті «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, ауд. 226 головного корпусу.)

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. Професорська, 1).

Автореферат розісланий « 20 »  березня  2009р.

| Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор технічних наук, професор | Я.Т. Луцик |
| --- | --- |

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Серед найважливіших чинників досягнення енергетичної безпеки України, як було підкреслено в посланні Президента України до Верховної Ради "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки", є ефективне використання в країні енергетичних ресурсів, належний їх облік. Підтвердженням актуальності цього також є і низка прийнятих керівних документів, зокрема, Указ Президента України №1863 2005 від 27.12.2005 «Про Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року «Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 257/2005 від 24.03.2006 і № 678/2007 від 02.08.2007), які передбачають дооснащення витратовимірювальних дільниць системами високоточного обліку природного газу. Крім того, чинною є концепція створення єдиної системи обліку природного газу України, яка схвалена постановою Кабінету міністрів України №1089 від 21.08.2001 року «Про концепцію створення єдиної системи обліку природного газу». Концепцією передбачається впровадження сучасних високоточних лічильників і створення для них відповідного метрологічного забезпечення (МЗ).

Однак, багато питань щодо забезпечення єдності вимірювань у сфері витратометрії природного газу, зокрема, відтворення і передавання одиниць вимірювання, розроблення робочих еталонів (РЕ) і еталонів передавання (ЕП) потребують подальшого розвитку. Так дотепер зовсім не акцентується увага на відсутності юридично чинних  нормативних документів метрологічного спрямування для вимірювання об’єму і витрати природного газу у контексті чинної з 01.07.2007 р. Державної повірочної схеми вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу, яка практично реалізована на повітрі як робочому середовищі. Незважаючи на запро-вадження з 01.01.2007р в Україні нових Національних стандартів щодо технічних умов на турбінні і роторні лічильники газу (ДСТУ EN 12261:2006 і ДСТУ EN 12480:2006), які регламентують умови і необхідність визначення метрологічних характеристик (МХ) лічильників газу на природному газі, практично до цих пір метрологічна атестація (МА), калібрування і повірка вказаних засобів здійснюються на повітрі. Це в багатьох випадках приводить до виникнення методичних похибок при обліку газу і, незважаючи на прийняття нового Державного стандарту щодо вимірювання витрати та кількості рідин і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв (ДСТУ 8.586.1:2008 (ISO 5167-1:2003)), зумовлює необхідність оптимізації схем передавання розміру одиниць фізичних величин і, зокрема, об’єму та об’ємної витрати природного газу від еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).

Не зважаючи на значний вклад у розробку МЗ у витратометрії природного газу та еталонних і робочих ЗВТ І.С.Бродина, Є.П.Пістуна, І.С. Петришина, С.А.Чеховського, В.С.Вощинського (Україна), П.П.Кремльовського, А.Н.Павловського, А.А.Тупіченкова, М.А.Данілова, В.Г.Цейтліна, В.М.Плотнікова, А.І.Гордюхіна, А.П.Герасимова, В.М.Красавіна (Російська Федерація), Д.Допхайде, Р.Крамера, Б.Міккана (Німеччина), М.Ван дер Беека (Нідерланди), З.Кабзи, Й.Допке (Польща), Г.Маттінглі, А.Джонсона (США) та інших, відомі існуючі РЕ і ЕП різних типів не завжди відповідають всезростаючим вимогам сьогодення як в технічному, так і метрологічному плані. Це стосується перш за все питань розроблення нових та вдосконалення існуючих еталонних витратовимірювальних засобів підвищеної точності з похибкою менше (0,3…0,5)%, які могли б функціонувати на різних видах робочого середовища (природний газ, повітря та ін.) з властивими перевагами мобільності у застосуванні, простотою конструкції і надійністю в експлуатації. Поряд з цим для забезпечення єдності вимірювань РЕ об’єму та об’ємної витрати газу, які є переважно стаціонарного виготовлення, потребують подальшого вдосконалення методологія і технічна база їх звірень, в тому числі і нормативна база у цій сфері.

Водночас актуальними є наукові дослідження методологічних  аспектів метрологічної оцінки точності відтворення та передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати природного газу, зокрема, із застосуванням «теорії невизначеності у вимірюваннях», яка у вітчизняній витратометрії природного газу не набула широкого практичного поширення внаслідок дії чинної нормативної документації щодо оцінювання МХ еталонних засобів на базі «теорії похибок». Однак, зважаючи на незворотні процеси глобалізації метрології та завдання перед метрологічною службою України щодо забезпечення виходу на міжнародне визнання національних еталонів, потребує вдосконалення ця методологія з актуалізацією нових підходів, одним із компонентів якої є «теорія невизначеності» у вимірюваннях.

Таким чином, висловлене вище дозволяє зробити висновок про те, що проблема МЗ відтворення і передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати природного газу, включаючи всі її аспекти від розроблення і метрологічних досліджень еталонних установок (ЕУ) відтворення і засобів передавання вказаних одиниць обліку природного газу до вдосконалення чинних нормативних документів у цій сфері вимірювань з метрології, є актуальною для України, а її вирішення розв’язує важливу науково-прикладну проблему.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є результатом досліджень, які проводилися в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ) при виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи кафедри «Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції» ІФНТУНГ: "Розробка методів та засобів контролю технологічних процесів якості виробів та конструкцій» (2001-2005 р.р., розділ 1.Розробка методів контролю якості конструкцій дзвонових витратовимірювальних установок)" і "Удосконалення методів, систем та технологій контролю якості нафтогазових процесів та технологій (2006-2008 р.р., розділ 3. Вивчення конструктивних особливостей і похибок засобів опосередкованого вимірювання витрати і об’єму газу)". Автор був виконавцем вказаних розділів науково-дослідних робіт.

Основні розділи роботи склали дослідження, виконані за госпдоговірною тематикою науково-дослідного сектору Івано-Франківського інституту нафти і газу (до 1994р.) і науково-дослідного інституту нафтогазових технологій ІФНТУНГ (після 1994р):

- г/т 314/90 з МВУГГ м.Дніпропетровська «Метрологическая аттестация установки РПДУ-41пг в режиме измерения газа, приведенного к нормальным условиям» (1990р., ДРН 01900005803, інв. № 02.91.0026564, відповідальний виконавець);

- г/т 336/03 з ВАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпрогаз» м.Дніпропетровська «Дослідження та діагностування працездатності витратовимірювальної установки РПДУ-41пг» (2003-2004р.р.,  відповідальний виконавець);

- договір № 127/2005 з дочірньою компанією «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз

України» на надання консультаційних послуг та створення (передачу) науково-технічної продукції (додаткова угода №1 «Експертний аналіз стану газовимірювальних систем і їх метрологічного забезпечення на підземних сховищах газу УМГ «Львівтрансгаз», 2005 р.,  керівник теми);

- г/т 44/06 з дочірним підприємством «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України» «Дослідження впливу фізико-хімічних параметрів природного газу» на метрологічні властивості промислових та побутових лічильників газу та роботу газоспоживаючого обладнання» (2006-2008р.р., ДРН 0106U008194,  відповідальний виконавець).

Дисертаційні дослідження також пов’язані з залученням автора до виконання таких НДР:

- 11.02.57.21 «Розробка науково-методичних документів і проведення метрологічної атестації поршневої витратовимірювальної установки РПДУ-41пг» (1993р., ДРН 0193U041714, 0395U007671, Державний науково-дослідний інститут (ДНДІ) «Система», м.Львів, виконавець);

- «Актуалізована програма створення еталонної бази України до 2006 року» (2000-2004р.р., ДРН 0206U007471, державне підприємство «Івано-Франківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»), м.Івано-Франківськ, виконавець).

Мета і задачі дослідження полягають у розв’язанні важливої науково-прикладної проблеми у галузі метрології – забезпеченні єдності вимірювань об’єму та об’ємної витрати природного газу шляхом розвитку теорії і розроблення нових та вдосконалення існуючих методів та засобів відтворення та передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати природного газу, її впровадженні у метрологічну практику України при вирішенні проблеми раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів.

- Для досягнення зазначеної мети у роботі поставлені такі задачі:

- провести аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку МЗ засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати природного газу з метою формулювання методології розвитку МЗ відтворення і передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати природного газу;

- провести теоретичні дослідження фізичних процесів в ЕУ, які призначені для точного відтворення, вимірювання та передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу, що дозволить визначити фактори, вплив яких зумовлює виникнення похибок при відтворенні і передаванні вказаних одиниць, а також встановити умови, за яких ці похибки зводяться до мінімальних значень;

- розробити нові принципи побудови РЕ та ЕП і на цій основі розвинути теорію метрологічних досліджень складових їх похибок;

- обгрунтувати і розвинути техніко-метрологічні засади реалізації методології передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати природного газу за умов зміни виду робочого середовища;

- вдосконалити методологію звірення РЕ з метою забезпечення єдності вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу ЕУ і робочими ЗВТ;

- розробити концепцію розвитку Державної повірочної схеми для засобів вимірювань об’єму та об’ємної витрати  газу, яка б забезпечила передавання вказаних одиниць методом безпосереднього звірення з використанням природного газу як робочого середовища;

- удосконалити і впровадити в метрологічну практику України сучасні РЕ з покращеними МХ;

- реалізувати результати виконаних досліджень у нормативних документах, які б регламентували забезпечення єдності вимірювань ЕУ та підвищення точності вимірювань лічильниками природного газу.

Об’єктом дослідження є система забезпечення єдності вимірювання шляхом відтворення і передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу (повітря, природний газ та ін.).

Предметом дослідження є методологічні, організаційні та технічні аспекти МЗ єдності відтворення та передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу.

Методи досліджень, що покладені в основу роботи, базуються на використанні методів математичного моделювання фізичних процесів у РЕ і ЕП на базі основного рівняння стану реального газу, законів збереження маси газу, теорії газодинаміки і критеріїв гідродинамічної подібності потоків, методів імітаційного моделювання на ПЕОМ. Математичне моделювання складових похибок РЕ і ЕП та побудови їх метрологічних моделей (ММ) базуються на теорії похибок, в т.ч. із застосуванням методу лінеаризації похибки на основі розкладання в ряд Тейлора при нелінійних опосередкованих вимірюваннях, теорії імовірності, теорії невизначеності у вимірюваннях, із застосуванням методу структурного аналізу компонент похибок  і імовірнісних методах сумування складових результуючої похибки.

Експериментальні дослідження РЕ і ЕП та узагальнення результатів здійснювалися із застосуванням теорії вимірювань і планування експерименту, регресійного та спектрального аналізу, математичної статистики і теорії імовірності, методів числової обробки результатів експериментів.

Наукова новизна одержаних результатів.

1. Вперше теоретично обґрунтований новий принцип створення РЕ і ЕП на базі витратоміра критичного витоку газу (ВКВГ) для низьких тисків різних видів робочого середовища (повітря, природний газ).

2. Вперше теоретично обгрунтована методологія передавання одиниць об’єму і об’ємної витрати газу  при зміні виду робочого середовища шляхом переходу з повітря на природний газ, яка забезпечує можливість її практичної реалізації на базі ВКВГ і витратомірів змінного перепаду тиску (ВЗПТ).

3. Вперше розроблена узагальнена ММ еталонів з використанням теорії невизначеності у вимірюваннях і ММ еталонів  з її застосуванням, що дозволило гармонізувати результати метрологічних досліджень цих еталонів з аналогічними закордонними еталонними засобами.

4. Вперше проведено математичне моделювання і чисельне оцінювання дотепер недосліджених складових похибки РЕ дзвонового типу і ЕП на базі сопел критичного витоку і ВЗПТ, що дозволило підняти їх точність на (0,05…0,1) %.

5. Набули подальшого розвитку теоретичні дослідження фізичних процесів РЕ  на базі дзвонових ЕУ і ЕУ на базі ємності високого тиску, завдяки чому визначено вплив конструктивних і інформативних параметрів ЕУ на їх функціонування, що забезпечило детермінування дотепер невивчених складових похибок ЕУ.

6. Набула подальшого розвитку методологія передавання одиниць об’єму і об’ємної витрати газу із застосуванням повітря як робочого середовища, що  дозволяє реалізувати звірення стаціонарних дзвонових ЕУ і забезпечує підвищення точності та достовірності вимірювань з метою досягнення єдності вимірювань за умов передавання вказаних одиниць від Державного еталону.

7. Набули подальшого розвитку ММ еталонних засобів з використанням теорії похибок, що дозволило підвищити їх точність на (0,05… 0,15) % і реалізувати їх застосування у статусі РЕ у відповідності до чинної в Україні Державної повірочної схеми для засобів вимірювання об’єму і об’ємної витрати газу.

8. Набула подальшого розвитку методологія звірення РЕ, що дозволило розробити нормативний документ по звіренню еталонів об’єму і об’ємної витрати  газу дзвонового типу і забезпечити єдність вимірювань при реалізації Державної повірочної схеми у галузі витратометрії природного газу.

9. Запропоновані наукові аспекти розвитку Державної повірочної схеми для засобів вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу, чим досягається її спрощення за рахунок зняття потреби у створенні Державного первинного еталону природного газу, а також  одночасно забезпечується підвищення точності вимірювання об’єму і об’ємної витрати природного газу на (0,2…0,3) %.

- Практичне значення одержаних результатів:

- впроваджена у метрологічну практику діяльності ВАТ «Івано-Франківськгаз» дзвонова повірочна установка «ІФГАЗ-1» (діапазон відтворюваних витрат 0,025…40 м3/год, границі відносної допустимої похибки при вимірюванні об’єму газу 0,17%), експлуатація якої забезпечила проведення щорічно з 2001 р. періодичної повірки близько 5 тисяч побутових лічильників газу типорозмірів G2,5; G4; G6; G10;

- впроваджена у метрологічну практику діяльності ВАТ «Івано-Франківськгаз» повірочна установка на базі ємності високого тиску типу «ІФГАЗ-PVT-6» (діапазон відтворюваних витрат 0,016…10 м3/год, границі відносної допустимої похибки при вимірюванні об’єму газу 0,5%), що дозволило вперше в Україні створити установку, метрологічні і технічні характеристики якої забезпечили проведення щорічно з 2005 р., повірки близько 1,5 тисячі побутових лічильників газу типорозмірів G2,5; G4; G64

- - впроваджена в дослідно-експериментальну експлуатацію з 1991р. у ВАТ «Дніпрогаз» (м.Дніпропетровськ) поршнева витратовимірювальна установка типу «РПДУ-41пг» (робоче середовище – природний газ з діапазоном тисків 0,3…1,0 МПа і температури від мінус 5°С до 25°С, діапазон відтворюваних витрат за робочих умов 500…8000 м3/год, сумарна відносна похибка відтворення витрати і об’єму природного газу 0,4% і 0,41% відповідно), що дало можливість експериментально встановити похибки нових та існуючих ВЗПТ і обгрунтувати доцільність їх повірки і атестації прямим методом, а також здійснити проведення випробувань створюваних в Україні високоточних акустичних витратомірів природного газу;

- створений і впроваджений в експлуатацію у ВАТ «Львівгаз» (м.Львів) портативний пристрій для діагностування побутових лічильників газу на місці експлуатації (діапазон контрольованих витрат 0,04…6 м3/год, границя основної допустимої похибки 3%, технічна реалізація на базі побутового лічильника газу типу GALLUS-2000, G4), що забезпечило проведення бездемонтажного діагностування технічного стану близько 26 тис. побутових лічильників газу типорозмірів G4, G6 і зумовило проведення їх позачергової повірки і ремонту в кількості близько 21 тисячі, завдяки чому суттєво зменшились комерціні втрати газу в умовах ВАТ «Львівгаз»;

- розроблені та впроваджені у метрологічну практику такі два нормативні документи, які занесені до Державного реєстру України:

- РМУ-024-2008. Метрологія. Еталони об’єму та об’ємної витрати газу дзвонового типу. Методика звірень;

- РМУ-025-2008. Метрологія. Лічильники газу. Методика експериментальних досліджень  впливу тиску і температури природного газу на метрологічні характеристики;

- отримані в роботі наукові результати впроваджені в навчальний процес кафедр «Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції» і  «Інформаційно-вимірювальна техніка» ІФНТУНГ;

- розроблені в дисертації нові технічні рішення МЗ засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати природного газу захищені 11-ма патентами України.

- Особистий внесок здобувача.

Основні положення та результати роботи отримані автором самостійно. Вони стосуються теоретичних досліджень фізичних процесів в ЕУ, розроблення методології передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу при зміні робочого середовища, теоретичного і експериментального обґрунтування нових принципів побудови ЕП на базі ВЗПТ, створення узагальненої ММ еталонів на базі теорії невизначеності у вимірюваннях, розвитку ММ еталонів з використанням теорії похибок і теорії невизначеності у вимірюваннях, вдосконалення методології звірення РЕ та розроблення концепції розвитку Державної повірочної схеми для засобів вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу.

У роботах, опублікованих у співавторстві, автору належать: обґрунтування та розроблення нових методологічних і метрологічних  підходів до підвищення точності обліку і раціонального використання природного газу [1, 13-15, 18], обґрунтування та розроблення методології нових аспектів застосування РЕ [21], ідеї та технічні рішення нових принципів побудови і конструктивних вдосконалень РЕ та розроблення нових способів їх функціонування [30-34, 36, 37, 39,40], обґрунтування напрямків досліджень, математичне моделювання та дослідження фізичних процесів в РЕ [1, 11, 20, 55], обґрунтування та розроблення метрологічних засад побудови діагностувальних установок для промислових і побутових лічильників газу [23, 52], створення вдосконалених метрологічних моделей ЕУ і дослідження складових їх похибки [5, 11, 24, 27, 42, 53, 54, 56], розроблення методології застосування теорії невизначеності при оцінці точності РЕ [24], розроблення методології метрологічної атестації поршневої ЕУ з використанням критичних сопел (КС) [3], розроблення методології і конструктивних рішень створення технічних засобів для визначення параметрів функціонування РЕ [10, 12, 16, 17, 19], ідеї та обґрунтування нових методологічних і технічних рішень при передаванні одиниць вимірювання об’єму та витрати природного газу при зміні виду робочого середовища [29, 38, 48], розроблення наукових і технічних аспектів розвитку методології звірення РЕ [9, 41, 43, 44].

Апробація роботи. Основні наукові положення та результати дисертаційної роботи доповідались на 13-ти міжнародних і 16-ти Всеукраїнських науково-технічних конференціях, серед них: VI Всесоюзна наук.-техн. конф. «Развитие системы метрологического обеспечения измерений расхода и количества веществ», г.Казань, 1991г.; 1-а Міжнар. наук.-практ. конф. «Системи транспортування, контролю якості та обліку енергоносіїв», м. Львів 1997р.; 2-а Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми економії енергії», м.Львів, 1999 р.; 8-а Міжнар. наук.-техн. конф. «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» (ВОТТП 8-01), м.Хмельницький (Головчинці), 2001 р.; III, IV, V, VI  Міжнар. наук.-техн. конф. «Метрологія та вимірювальна техніка», м. Харків, 2002, 2004, 2006, 2008 р.р.; 8-а Міжнар. наук.-практ. конф. „Нафта і газ України–2004”, м.Судак, 2004р.; VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Наука і освіта 2004», м.Дніпропетровськ, 2004р.; 3-я Міжнар. наук.-техн. конф. «Інформаційна техніка та електромеханіка» (ІТЕМ-2005), м.Луганськ, 2005 р.; Міжнар. наук.-техн. конф. «Ресурсозберігаючі технології в нафтогазовій енергетиці (ІФНТУНГ-40)», м. Івано-Франківськ, 2007р.; 25-а Міжнар. наук.-техн. конф. «Коммерческий учет энергоносителей», г. Санкт-Петербург, 2007г; Всеукраїнські конференції «Сучасні прилади, матеріали, технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики промислового обладнання», м. Івано-Франківськ, 1996, 1999, 2002, 2005р.р.; 1-7 наук.-техн. конф. «Приладобудування: стан і перспективи», м.Київ, 2002-2008р.р.; 5-а Національна наук.-техн. конф. і виставка «Неруйнівний контроль та технічна діагностика», м.Київ, 2006р.; Всеукраїнські наук.-техн. конф. «Вимірювання витрати та кількості газу», м. Івано-Франківськ, 2003, 2005, 2007р.р.

За матеріалами окремих положень дисертаційної роботи здійснені виступи на  нараді фахівців з науково-технічного співробітництва між ВАТ «Газпром» (Російська Федерація), НАК «Нафтогаз України» (Україна), ВАТ «Белтрансгаз» (Білорусь), АТ «Молдовагаз» (Республіка Молдова), АТ «Интергаз Центральная Азия» (Казахстан) в напрямку метрологічного забезпечення вимірювання витрати і показників якості газу (м.Яремче, 04-08 червня 2007 р.). Матеріали роботи доповідались на науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу ІФНТУНГ впродовж 1991-2008рр.

Публікації. Основні результати дисертації викладені у 57-ми публікаціях, у тому числі в 28 наукових працях (із них 8 одноосібних) у виданнях, що входять до переліку ВАК України, в одному довіднику, в 11-ти патентах України (із них 1 одноосібний), в 2 нормативних документах України в галузі метрології та в 15-ти публікаціях (із них 7 одноосібних) за матеріалами праць міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференцій.

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, шести розділів, висновків та додатків. Матеріали викладені на 384 сторінках; робота містить 14 таблиць, 60 рисунків, список використаних джерел з 285 найменувань та 13 додатків на 34 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та задачі досліджень, показано зв’язок дисертації з науковими програмами та планами, визначено об’єкт та предмет дослідження, наукову новизну, практичну цінність та особистий внесок здобувача в одержаних результатах, подано відомості про їх апробацію та впровадження.

У першому розділі здійснений аналіз сучасного стану і тенденції розвитку МЗ засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу, поданий аналіз відомих засобів передавання вказаних одиниць вимірювання і закордонних повірочних схем для цих засобів вимірювання у контексті до чинної аналогічної повірочної схеми України.

На підставі проведеного аналізу встановлено, що:

– при створенні МЗ має місце значна різноманітність принципів побудови, конструктивних реалізацій і широкий діапазон технічних і МХ еталонної витратовимірювальної техніки. Однак оцінені їх МХ і використання при цьому повітря як робочого середовища замість природного газу зумовлено недостатнім рівнем вивчення фізичних процесів у ЕП і РЕ, що обґрунтовує необхідність подальшого дослідження теоретичних основ функціонування еталонів об’єму та об’ємної витрати газу;

– потребують вдосконалення існуючі ЕУ і розроблення нові принципи  побудови ЕП і РЕ для досягнення підвищення їх точності і розширення умов функціонування;

– необхідність підвищення точності і достовірності МА і повірки робочих ЗВТ обліку природного газу обгрунтовують доцільність розвитку ММ еталонних засобів;

– введення з 01.07.2007р. нового Національного стандарту України щодо Державної повірочної схеми для засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу, яким запроваджено застосування ЕП, зумовлює необхідність розвитку методології передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу, а стаціонарність виготовлення РЕ, крім того, потребує вдосконалення наукових, технічних і метрологічних аспектів методології звірення РЕ між собою і з Державним еталоном;

- практична реалізація забезпечення єдності вимірювань при МЗ відтворення і передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати природного газу потребує розроблення і впровадження відповідної нормативної бази;

– з урахуванням процесу інтеграції України до Євросоюзу і в міжнародний метрологічний простір потребують актуалізації дослідження і оцінювання МХ еталонних засобів витратометрії газу з використанням концепції теорії невизначеності у вимірюваннях, що необхідно для практичної реалізації міждержавних звірень і гармонізації оцінок МХ витратовимірювальної техніки на європейському і міждержавному рівнях;

– незважаючи на запровадження нової Державної повірочної схеми, встановлена її недосконалість при передаванні одиниць об’єму та об’ємної витрати природного газу з урахуванням реального робочого середовища, що зумовлює актуальність розроблення наукових аспектів її розвитку.

На підставі викладеного сформовані основні завдання дисертаційного дослідження.

У другому розділі викладені результати досліджень теоретичних основ функціонування еталонів об'єму та об'ємної витрати газу. При цьому акцентована увага на розвиток математичних моделей ЕУ, які є технічною основою практичної реалізації МЗ відтворення і передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу, а також на моделюванні теоретичних засад передавання одиниць витрати природного газу.

Враховуючи значне практичне застосування в Україні дзвонових ЕУ і можливість досягнення в них високих МХ (значення відносної допустимої похибки може становити менше ±0,15%), проведене математичне моделювання фізичних процесів в них, зокрема, шляхом дослідження впливу функціонування окремих вузлів ЕУ на точність відтворення об’єму та об’ємної витрати газу. Розроблена багатопараметрична математична модель відтворення об'єму газу  дзвоновими ЕУ, яка визначає алгоритми корекції відтворюваного контрольного об’єму газу VК за параметрами ΔVР та ΔVТ:

ΔVР=Δh⋅SB,         ΔVТ=Δp2p0⋅VК ,                                       (1)

де ΔVР – приріст контрольного об’єму газу VК внаслідок підняття рівня Δh замкової рідини у внутрішній кільцевій секції резервуара площею перерізу SВ, м3; ΔVТ – приріст контрольного об’єму газу VК при зміні тиску на величину Δpпід дзвоном від початкового значення р0 за час його відтворення установкою, м3.

При цьому значення Δh формується сумою двох складових:

ΔhРД=ΔH⋅SДSВ+SЗ,             ΔhРТ=ΔpρР⋅g⋅S3SB+S3,                     (2)

деΔhРД, ΔhРТ – зміна рівня замкової рідини у внутрішній кільцевій секції резервуара внаслідок збільшення занурення дзвона на величину ΔH і внаслідок зміни тиску під дзвоном відповідно, м; ρр– густина замкової рідини витіснювача, кг/м3; g– прискорення вільного падіння, м/с2, SД – площа поперечного перерізу стінки дзвона, м2; SВ,SЗ– площі кільцевих перерізів замкової рідини, утворених поверхнями стінок дзвона та внутнішньою і зовнішньою стінкою витіснювача відповідно, м2.

Практична реалізація моделі дозволила також здійснювати коригування контрольного об’єму. Для практичної реалізації моделі здійснене моделювання впливу конструктивних параметрів дзвонової ЕУ на її МХ.

З урахуванням необхідності вивчення умов досягнення покращення стабільності відтворюваних витрат газу проведені дослідження частотних характеристик відтворюваних витрат як основних інформативних параметрів ЕУ. Спектральний аналіз проводився шляхом експериментальних досліджень тиску під дзвоном і перед досліджуваним приладом (ДП) дзвонової ЕУ ІФГАЗ-1 (ВАТ «Івано-Франківськгаз») на витратах 2 і 10 м3/год. Для цього використовувалося інформаційно-програмне забезпечення з використанням мікропроцесорних сенсорів, які забезпечували одночасне реєстрування вказаних параметрів з інтервалом 0,75 с. Цифрова обробка результатів досліджень (рис.1) дала можливість обчислити спектральні характеристики сигналів інформативних параметрів, які наведені на рис.2.

З них очевидною є нестабільність сигналів тиску під дзвоном ЕУ і перед ДП, що відображено в результатах обчислень дискретної трансформації Фур’є (модуль Gpyjω, Gpпjω спектральних характеристик сигналів). Наведені графіки модуля взаємної спектральної щільності Gpyпjω свідчать про достатньо виражену кореляцію частоти пульсацій тиску, яка передається до ДП і зменшується із зниженням відтворюваної витрати від 0,08 Гц при 10 м3/год до 0,015 Гц при 2 м3/год. Запропонована методологія аналізу дозволила дослідити і математично описати взаємозв’язок між характеристиками витрати і об’єму газу, відтворюваними дзвоновою ЕУ, та їх значеннями, переданими до ДП. На основі спектрального аналізу виявлено фактори і умови виникнення резонансних явищ, які мають місце при метрологічних дослідженнях ротаційних лічильників газу. Отримані результати також відкривають нові методологічні аспекти вивчення і кількісної оцінки динамічних складових похибки дзвонових ЕУ, а також ЕУ на базі лічильників з обертовими елементами.

а)                                                                        б)

──  тиск рУ під дзвоном ЕУ;            ----- тиск рП перед ДП

Рис. 1. Інтерпретація вхідного сигналу під дзвоном та перед ДП у відхиленнях від середнього значення при витратах 2 м3/год (а) і 10 м3/год (б) для дзвонової ЕУ типу ІФГАЗ-1

Виконані теоретичні дослідження фізичних процесів в ЕУ опосередкованого вимірювання витрати PVTt-типу дали можливість запропонувати такий вдосконалений алгоритм функціонування установок цього типу, який передбачає застосування доповнення ємності робочим середовищем з еталонною витратою, яка формується КС:

q=V0τp11T11⋅Z11−p12T12⋅Z12+μCКCFρC⋅TC⋅pC⋅pKCR⋅TKС⋅TДП⋅ZДПPДП,                  (3)

де q– масова витрата газу, кг/м3; V0 – об’єм каліброваної ємності, м3; τ – час протікання газу через ДП, с; p11, Т11, Z11, і p12, Т12, Z12 – тиск, температура і фактор стисливості (ФС) газу (безрозмірна величина) в ємності на початку і в кінці витікання газу, Па, К відповідно; R – питома газова стала робочого середовища, Дж/(кг·К);  – коефіцієнт витрати КС; F – площа отвору КС, м2; СКС – функція критичної витрати газу через сопло; РКС, ТКС – значення абсолютного тиску і абсолютної температури ізоентропічно заторможеного газу перед КС, Па, К відповідно; pC, ТC – стандартні умови тиску і температури газу (101325 Па і 293,15 К) відповідно; ρC - густина робочого середовища, кг/м3; pДП, ТДП, ZДП – тиск, температура і ФС робочого середовища перед ДП, Па, К відповідно.

а)                                                                        г)

б)                                                                        д)

в)                                                                        е)

а, г – спектральна щільність сигналу тиску під дзвоном ЕУ;

б, д – спектральна щільність сигналу тиску перед ДП;

в, е – взаємна спектральна щільність сигналів тиску під дзвоном ЕУ і перед ДП

Рис. 2. Спектральні характеристики сигналів тисків дзвонової ЕУ типу ІФГАЗ-1 на витраті 2 м3/год (а, б, в) і 10 м3/год (г, д,е)

Вираз (3) дає можливість розраховувати невідомі режимні параметри реалізації патентозахищеного способу градуювання ЗВТ при заданих значеннях інших параметрів. Це стосується перш за все визначення необхідного значення вхідного тиску РКС за значеннями робочих умов РДП, ТДП і коефіцієнта ZДП перед ДП та витратою газу на ньому. При цьому також можна коригувати діапазон зміни робочого тиску в ємності від p11 до p12 і одночасно виконувати умову вибору необхідної тривалості вимірювального циклу τ.

З алгоритму (3) очевидною є необхідність точного визначення значення ФС робочого середовища ЕУ. Зважаючи на відсутність відомих апроксимаційних характеристик для ФС повітря на основі виконаного математичного моделювання табличних даних зміни ФС, отримані такі апроксимаційні залежності при вимірюванні абсолютного тиску в МПа і температури в К:

Z=1−p⋅(0,045955−0,000141⋅T),                                         (4)

Z=1−p⋅(0,126127−0,000711⋅T+0,000001⋅T2).                         (5)

Точність апроксимації оцінювалася згідно критерію мінімуму СКВ, що подано в табл.1. Це забезпечує вибір оптимального виду поліноміальних функцій в залежності від умов повірки ДП і функціонування РЕ.

Таблиця 1

Значення СКВ (у відсотках) похибки апроксимації ФС повітря

| Для реалізації методологічних аспектів передавання одиниці витрати природного газу на базі ВЗПТ здійснене імітаційне моделювання градуювального коефіцієнта цього типу витратомірів, прийнятого як добутку коефіцієнтів витікання С і розширення робочого середовища  на базі нових стандартизованих аналітичних залежностей з ISO 5167-2:2003. Результати моделювання представлені на рис.3. Вид апроксимуючого полінома | Температура повітря, К |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 250 | 270 | 290 | 310 |
| Лінійний | 0,077 | 0,083 | 0,062 | 0,007 |
| Нелінійний | 0,091 | 0,037 | 0,013 | 0,026 |

а)                                                                              б)

а – при K2=1.43;  β1=0.1;  β2=0.5623;  β3=0.74

б – при β2=0.5623;  K1=1.2;  K2=1.43;  K3=1.66

- Рис.3. Результати моделювання градуювального коефіцієнта Сε

Для забезпечення коректних результатів моделювання проводилося для значень внутрішнього діаметра вимірювального трубопровода D>71,12 мм і співвідношенні тисків після і до звужувального пристрою ВЗПТ p2/p1=0,8. Із рис.3 видно, що на стабільність градуювального коефіцієнта впливають значення числа Рейнольдса ReD і показника адіабати k, а також конструктивних параметрів ВЗПТ, що в цілому є відомим. Однак, проведене чисельне моделювання вказує, що для діапазону ReD = (105 ÷ 108) зміна градуювального коефіцієнта Сε є найменшою (0,089 %) для відносного діаметра звужувального пристрою (відношення діаметра отвору d діафрагми до внутрішнього діаметра D вимірювального трубопровода ВЗПТ) β=0,1 і найбільшою (2,41%) для β=0,74 (рис.3,а).  При цьому очевидним є практично однаковий вплив зміни показника адіабати k на нестабільність градуювального коефіцієнта Сε , який в межах ReD = (105 ÷ 108) змінюється близько 1,75% для практично всього можливого діапазону зміни показника k від 1,2 до 1,66. Орієнтовна паралельність форми кривих (рис.3,б) свідчить про методичний вплив на нього робочого середовища і про можливість аналізу цього явища з вивченням впливу як систематичних похибок і обгрунтуванням введення поправок щодо них. Із рис. 3,а також витікає можливість підвищення стабільності градуювального коефіцієнта із зменшенням параметра β. Поряд з цим внаслідок більшої досконалості математичних моделей за ISO 5167-2:2003 порівняно з відомими аналогічними формулами із РД 50-213-80 встановлена зона підвищеної стабільності (зміна не більше 0,017%) градуювального коефіцієнта в межах ReD = (106 ÷ 108 ) при β=0,1 і зміни Сε до 0,37% при β=0,5623, які математично обгрунтовують можливість їх використання для створення ЕП. Враховуючи систематичний вплив на зміну градуювального коефіцієнта параметрів ReD, β і k, стає можливим його коригування шляхом введення поправок. Цим відкривається можливість підвищення точності ЕП і РЕ на базі ВЗПТ.

Третій розділ присвячено удосконаленню конструкції і розробленню нових принципів побудови РЕ об’єму та об’ємної витрати газу.

Один із напрямків удосконалення конструкції дзвонових ЕУ спрямований на вдосконалення пристрою стабілізації тиску шляхом розроблення нового принципу компенсування впливу виштовхувальної сили дзвона. Така конструкція ЕУ забезпечує досягнення постійності відтворюваної витрати через ДП 13 (рис.4), яка задається регулятором 14 у вихідному трубопроводі 12 і вимірюється за допомогою з'єднаної з дзвоном 5 контрольної лінійки 6, оптоелек-тронної пари 7 і обчислювача 8. При цьому забезпечується підвищення стабільності від-творюваних витрат з врахуванням непостій-ності поперечного перерізу дзвона 5 і з враху-ванням значень відтворюваних витрат газу ЕУ. Це досягається за рахунок виконання пристрою  стабілізації тиску 2 під дзвоном 5 у вигляді компенсаційної посудини 3 з профіль-ною боковою поверхнею 1, яка заповнена рідиною і яка через гнучку стрічку 4 зв’язана з дзвоном 5 і під’єднана до витіснювача 9 гнучким трубопроводом 11. Форма профілю 1 компенсаційної посудини 3 вздовж її висоти змінювана відповідно до умови забез-печення постійного співвідношення G/F (G–вага дзвона, F–площа локального поперечного перерізу дзвона вздовж його висоти). Водночас форма компенсаційної посудини 3 є додатково коректованою за допомогою задавача 10 стосовно режиму роботи установки. Показано, що застосування такої компенсаційної посудини дозво-лило зменшити похибку відтворення об’єму та об’ємної витрати газу на (0,02-0,03)%.

Рис. 4. Схема дзвонової ЕУ з рідинним пристроєм стабілізації тиску

Урахування декількох факторів, які спричиняють зниження точності дзвонових ЕУ і змодельовані алгоритмом (1)-(2), може бути технічно реалізоване з використанням спеціального пристрою 8 корекції відтворюваного контрольного об’єму (рис. 5), який виконаний у вигляді диференціального перетворювача тиску 9 із каналами 7, 11 вимірювання тиску у піддзвоновому просторі 2 та у внутрішній секції кільцевого резервуару 1 і додатково оснащеного через блок спряження 10 мікропроцесором- обчислювачем 6 приросту контрольного об'єму газу. За рахунок використання пристрою корекції стає можливим здійснення автоматичного коректування контрольного об'єму газу дзвона 3, який вимірюється контрольною лінійкою 4 з відліковим пристроєм 5 і передається до ДП 12.

У цьому розділі також розглядаються оптимізовані конструкції РЕ на базі установок PVTt - типу, які забезпечують:

- градуювання та повірку витратомірів і лічильників газу з використанням алгоритму (3) у відповідності до патентозахищеного способу;

- обладнання лінії подачі газу до ємності осушувачем газу і застосування необхідного взаємозв’язку погодженої дії з відповідним обладнанням РЕ, що дозволяє забезпечувати керування та миттєво-порівняльне зняття параметричних характеристик РЕ і ДП в процесі випробування останніх;

- реалізацію конструктивних вдосконалень РЕ з метою стабілізації термогазодинамічних парамет-рів і, зокрема, усунення градієнта температури всередині ємності при підготовчому і випробуваль-ному циклах за рахунок обладнання лінії подачі газу вузлом аксіального закручування потоку.

Рис. 5. Дзвонова ЕУ з пристроєм корекції відтворюваного контрольного об’єму газу

Новий патентозахищений принцип побудови РЕ з використанням КС забезпечує можливість їх функціонування в мережах низького тиску, чим досягається повірка засобів обліку газу за реальних умов експлуатації при низьких тисках. Принцип дії ЕУ полягає в безпосередньому порівнянні показів послідовно змонтованих ДП і КС з відповідним контрольно-вимірювальним обладнанням для точного вимірювання об’єму чи витрати газу. Установка містить вхідний трубопровід 1 (рис. 6), випробувальну ділянку з ДП 2, набір декількох паралельно змонтованих КС, наприклад, 3, 4, 5 з відповідною запірною арматурою 6, 7, 8 і вихідний трубопровід 10. З метою забезпечення критичного режиму потоку через КС РЕ містить у вихідному трубопроводі 10  газоструминний інжектор 9, завдяки якому досягається пониження робочого тиску на виході КС. Наявність байпасної лінії 11 з засобом компримування  газу 12 забезпечує подачу необхідної витрати робочого середовища з підвищеним тиском Р4 для функціонування газоструминного інжектора 9. Вибір витратних режимів РЕ  досягається протіканням газу через  попередньо вибрані для роботи одне або декілька КС, робочі лінії яких відкриваються запірною арматурою, керованою задавачем витрати 14. Досягнення необхідного режиму роботи газоструминного інжектора забезпечується регулятором критичного режиму 13, вхідним сигналом якого є тиск Р5 інжектованого потоку газу (тиску у вихідному колекторі КС), а вихідний  сигнал регулятора 13 змінює режим роботи засобу 12 шляхом зміни витрати і тиску Р4 на виході засобу 12. При цьому параметри настройки  регулятора 13 попередньо визначаються задавачем 14 стосовно вибраного значення витрати ДП 2.

Обчислення об'ємної витрати qoi в i-ій випробувальній лінії здійснюється за результатами вимірювань тискур2i і температури T2i ізоентропічно загальмо-ваного газу на вході і-го КС і розрахо-ваного для цих умов коефіцієнта стисливості (КфС) газу. Тиск р1 і температура T1 визначають параметри стану газу перед ДП і дозволяють розраховувати масові або об’ємні витрати (при дослідженні витратомірів) чи масу або об’єм виміряного газу (при дослідженні лічильників). Тиск р3 характеризує  параметр стану газу на виході ЕУ, а тиски р4 і р5 - параметри функціонування газоструминного інжектора, перший з яких визначає тиск робочого середовища, яке подається від засобу компримування 12, а другий – тиск інжектованого потоку, що забезпечує критичний режим протікання газу через КС.

Рис. 6. Функціональна схема РЕ з використанням сопел критичного витоку для роботи в мережах низького тиску

Показано, що РЕ цього типу може бути конструктивно реалізований у вигляді мобільної або стаціонарної ЕУ, а також  як еталонний засіб, що може працювати на будь-яких робочих середовищах (повітря, природний газ та ін.).

У четвертому розділі наведені результати запропонованих напрямків розвитку ММ еталонів об’єму та об’ємної витрати газу шляхом теоретичних досліджень, моделювання досі невивчених складових їх похибки, а також результати експериментальних досліджень МХ еталонів, розроблена узагальнена ММ для вказаних еталонів з використанням теорії невизначеності у вимірюваннях.

При розробленні узагальненої ММ проаналізований бюджет невизначеності РЕ, розглянуті джерела, що формують методологічні принципи побудови ММ, які об’єднані у такі групи невизначеностей:

- визначені алгоритмом функціонування РЕ згідно принципу дії (типи А, В);

- сформовані еталонними засобами вищої точності при передаванні одиниці об’є-му чи витрати до РЕ або які застосовуються при метрологічній атестації РЕ опосередкованим методом (тип В);

- вимірювальних каналів (типи А, В);

- від дестабілізуючих факторів роботи РЕ (тип А, які визначаються експеримен-тальним чином, і тип В, які розраховуються від граничних меж зміни параметрів РЕ);

- розрахунку параметрів чи коефіцієнтів, які застосовуються при роботі РЕ, наприклад, невизначеності розрахунку ФС чи густини робочого середовища або коефіцієнта витікання звужувального пристрою (тип В);

- точності   збирання  вимірювальної інформації з ДП (тип В);

- системи обробки вимірювальної інформації (тип В);

- зумовлені точністю передавання одиниці вимірювання від РЕ до ДП (тип В).

Крім того, за наявності кореляції між параметрами РЕ розраховано бюджет кореляцій вхідних величин (тип А чи В) в залежності від експериментально чи теоретично встановленого виду коваріації.

Up(V)

В

Дестабілізуючі фактори

Допоміжні параметри або коефіцієнти

А

Вимірювальні канали робочого засобу

В

В

В

А

Передавання одиниці вимірювання

Система обробки інформації

В

В

Up(q)

U (q)

U(τ)

Осереднення витрати

А

В

Алгоритм функціонування

VeffA

VeffB

Засоби метрологічної атестації

А

В

Вимірювальні канали еталона

В

А

U(V)

Виходячи з перерахованих складових невизначеностей розроблена узагальнена ММ у вигляді ієрархічної структури їх побудови (рис. 7), яка дозволила сформувати компоненти складових невизначе-ності для конкретного типу РЕ, а також здійснити їх кількісний аналіз і сумування згідно основних положень теорії невизначеності.

Практична реалізація узагаль-неної ММ конкретизована на рис. 8 для  ЕУ PVTt – типу з функціонува-нням без донаповнення ємності, який є частковим випадком алгоритму (3). За таких умов невизначеності типу А визначаються параметрами, які підлягають експериментальному визначенню під час метрологічних досліджень, а саме: визначення об’єму ємності високого тиску; функціонування вимірювальних каналів тиску, температури; від нестабільності тиску і температури перед ДП; від градієнта температури в ємності.

Рис. 7. Узагальнена метрологічна модель РЕ об’єму та об’ємної витрати газу з використанням теорії невизначеності

Невизначеності типу В формуються стандартними невизна-ченостями використаних в установці і для її метрологічних досліджень ЗВТ, а також невизначеністю параметрів, які визначаються роз-рахунковим методом, зокрема, ФС робочого середовища. Установлено, що перелік не-визначеностей типу В будуть доповнювати невизначеності, які можуть вносити додаткові методичні похибки від: наявності водяної пари в робочому середовищі; наяв-ності осаду в ємності; дискретності пристрою збору вимірювальної інформації з ДП.

За результатами проведених експериментальних досліджень і чисельного імітаційного моделювання встановлено, що розширена невизначеність для цього типу установок може знаходиться в межах ±(0,25…0,45)%, чим обгрунтовується можливість їх застосування як РЕ.

Для оцінки похибки визначення ФС повітря, що є однією із найбільш впливових складових похибки для установок цього типу (похибка ±0,25%), проведений метрологічний аналіз алгоритму визначення цього параметра. При цьому сумарна похибка визначення ФС  δZ розраховувалася таким чином:

δZ=ΔZM+ΔZA+σZ,                                                (6)

Up(q)

U(q)

UB(τ)

Алгоритм функціонування

Засоби метрологічної атестації

Вимірювальні канали еталона

UB(T1),UB(T2),UB(T3)

Дестабілізуючі фактори

Допоміжні параметри

UB(Р1),UB(Р2),UB(Р3)

Вимірювальні канали робочого засобу

Система обробки інформації

Up(V)

U(V)

UВ(V0)

UA(T1),UA(T2),UA(T3)

UA(P1),UA(P2),UA(P3)

U(φ)

U(Tгр)

U(Z1),U(Z2),U(Z3)

UB(Vл) або UВ(qВ)

UА(Vл) або UА(qВ)

UB(OI)

VeffA

VeffВ

U(ΔV)

де ΔZM, ΔZA – систематичні складові методичної похибки визначення ФС і похибки від застосування апроксимаційної залежності, %, відповідно; σZ – похибка розрахунку ФС від похибки вимірювання вихідних даних, %.

При застосуванні рівнянь (4), (5) отримана формула для розрахунку методичної похибки ΔZM визначення ФС повітря для діапазону (0,1…рmax), яка  може бути подана у вигляді:

ΔZM=0,155p+0,005pmax−0,016pmax−0,1, %  (7)

де рmax – максимальний тиск повітря, для якого є відомою методична похибка визначення ФС повітря, МПа.

Установлено, що за цієї умови діапазон можливих значень похибки ΔZM буде знаходитися в межах ±(0,005…0,16)% і визна-чається діапазоном робочих тисків і режимом роботи установки PVTt-типу. Показано, що значення похибки ΔZA визначається видом вибраного полінома (4) або (5), технічними характеристиками установки і режимом її роботи. Чисельне значення цієї похибки знаходиться в межах ±(0,013… 0,037)% і вибирається із табл. 1.

Рис. 8.  Практична реалізація узагальненої ММ на прикладі установки PVTt-типу

Рівняння (4) і (5) також дають можливість здійснити оцінку похибки σZ як при опосередкованих вимірюваннях:

σZ=1z∂z∂pΔp+∂z∂TΔT,         	                                    (8)

де ∂z∂p, ∂z∂T – коефіцієнти вагомості непрямих вимірювань ФС, МПа-1 і К-1, відповідно; Δp,ΔT– абсолютні похибки вимірювання тиску і температури, МПа і К, відповідно.

Проведені дослідження, математичне моделювання і чисельний аналіз кількісного значення похибки визначення ФС показали, що оцінка точності визначення ФС повітря при належному виборі вимірювальних засобів тиску і температури, а також правильному виборі робочого діапазону установки не буде перевищувати ±(0,05÷0,08)%. Це в кінцевому результаті дозволяє підвищити точність МА установок  PVTt-типу і досягти її відповідності за МХ для повірки побутових лічильників газу.

Для оцінки впливу вологи на складову похибки ЕУ PVTt-типу запропоновано використовувати алгоритм:

К=(рСП⋅КСП+рВП⋅КВП)р,                           (9)

де К – КфС вологого повітря; рСП, рВП, КСП, КВП – парціальний тиск (Па) і КфС сухого повітря і водяної пари, відповідно; Р – абсолютний тиск в ємності, Па.

Значення тиску рВП=ϕ⋅рВПМАХ (рВПМАХ – парціальний тиск насиченої водяної пари) визначається з врахуванням діапазону робочих тисків у ємності, а також відносної вологості ϕ повітря, яке подається в ємність. Тиск рСП розраховується як різниця тисків p і pВП, а значення коефіцієнтів КСП, КВП визначаються для значень тиску і температури робочого середовища в ємності і перед ДП.

За результатами чисельного аналізу встановлено, що волога сприяє збільшенню КфС і наближенню його до одиниці. При цьому її вплив зростає як із збільшенням температури, так і із збільшенням тиску. Встановлено, що при максимальних робочих тисках 1,0 МПа і температурах 303 К для відносної вологості повітря до 80% різниця значень КфС вологого і сухого повітря не перевищує ±0,005%, однак це може зумовити появу додаткової складової похибки установки в межах ±(0,003–0,015)%, якою в ЕУ не можна нехтувати.

В цьому розділі також проведені теоретичні дослідження і математичне моделювання складових похибки для дзвонових ЕУ від: непостійності тиску під дзвоном ЕУ; зміни значення робочого тиску під дзвоном; впливу конструктивних параметрів (геометричних розмірів дзвона, розмірів ємності з замковою рідиною); кута відхилення дзвона стосовно вертикальної осі. Для кожної із вказаних складових похибки запропоновані алгоритми їх обчислення.

Розроблена ММ РЕ на базі сопел критичного витоку з функціонуванням за таким алгоритмом відтворення об'єму газу:

V=KгрСксτ(pксρ),                                            (10)

де Kгр – градуювальний коефіцієнт КС, який є добутком його коефіцієнта витрати μ і площі поперечного перерізу горловини сопла F.

Згідно алгоритму (10) і за умови припускання відсутності кореляційних зв’язків між значеннями параметрів РЕ розроблений такий вираз для його ММ:

U(V)=∂V∂Kгр⋅U(Kгр)2+∂V∂C⋅U(C)2+∂V∂τ⋅UB(τ)2+∂V∂ркс⋅UB(ркс)2+∂V∂ρ⋅U(ρ)2, (11)

де ∂V∂Kгр,[м]; ∂V∂C,[м3]; ∂V∂τ,[м3/с]; ∂V∂Pкс,[м4·с2/кг]; ∂V∂ρ,[м6/кг] - коефіцієнти впливу для розрахунку невизначеності параметрів Kгр, C, τ, ркс, ρ відповідно; U(Kгр)[м2], U(С), UB(τ)[с], UB(Pкс)[Па], U(ρ)[кг/м3] - стандартні невизначеності обчислення коефіцієнтів Kгр, C, вимірювання параметрів τ, ркс, розрахунку густини газу ρ відповідно.

Здійснений чисельний аналіз всіх складових невизначеностей для таких вибраних значень оцінок параметрів: Kгр=1,4·10-4 м2, C=0,6680;τ=36с; рКС=380 кПа; ρ=2,764 кг/м3. Установлено, що при цьому числове значення сумарної невизначеності вимірювання об’єму становить U(V)=±1,516·10-3 м3 або ±0,12%, тобто для значення розширеної невизначеності вимірювання РЕ об’єму Up(V) з врахуванням числового значення коефіціента охоплення k0 = 2 (довірча ймовірність P=0,95), Up(V) = ±0,25%, що характеризує можливість застосування цього типу ЕУ як РЕ.

Наведені результати експериментальних досліджень і МА поршневої ЕУ типу РПДУ-41пг, яка є єдиною цього типу ЕУ на теренах України і СНД і може відтворювати і передавати одиниці об’єму та витрати природного газу.

МА установки РПДУ-4Іпг передбачала окремо МА контрольного вимірювального трубопроводу (КВТ) установки і окремо МА установки в цілому. МА КВТ проводилась за результатами його досліджень, виконаних геометричним методом. Експериментальні дослідження установки в цілому полягали у створенні потоку газу, який послідовно проходить через КВТ і компаратор. При обробці даних обчислювалися об’ємна витрати газу qПУ поршневої установки і об'ємна витрата газу qКС в точці розміщення КС:

qПУ=V0/τ	,              qКС=μFCКС⋅ZR⋅(pКС/pПУ)⋅(TПУ/TКС) .           (12)

Порівнянням значень qПУ і qКС обчислювалась відносна похибкаδq відтворення та вимірювання установкою витрат природного газу. 	Експериментальні дослідження установки РПДУ-41пг здійснювались в точках 500, 1050, 2100, 4250, 5300, 6350, 8000 м3/год. Крім того, при МА установки аналізувалися НСП, які зумовлені неточністю: задання об'єму природного газу, визначення часу проходження поршневого розділювача між фотодетекторами, відтворення витрат КС.

За результатами МА похибка установки склала ±0,4% при відтворенні витрати газу і ±0,41% при відтворенні об’єму природного газу. Це підтверджує можливість використання установки як еталонного засобу відтворення і передавання одиниці об’єму та об’ємної витрати природного газу.

У п’ятому розділі висвітлені аспекти розвитку методології передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу. За участю автора розроблений пристрій, який забезпечує використання дзвонових ЕУ для метрологічної атестації ВКВГ на витратах, які визначаються робочим діапазоном ЕУ, і не вимагає застосування додаткових пристроїв зміни параметрів газового потоку. Основними вузлами цього пристрою є дзвонова ЕУ, випробувальна ділянка і система забезпечення критичного режиму потоку через ВКВГ. В свою чергу система забезпечення критичного режиму складається з газоструминного інжектора, джерела витрати стисненого повітря, блока керування і трубопроводів.

При МА ВКВГ вимірюються параметри тиску і температури повітря під дзвоном і перед КС, які забезпечують проведення обчислень за алгоритмом:

μ=VKτ⋅1R⋅Z⋅F⋅СКС⋅pЕpКС⋅TКСТЕ,                                       (13)

де VK - контрольний об'єм газу дзвонової ЕУ, м3;pЕ, ТЕ- абсолютний тиск і температура газу під дзвоном, Па і К, відповідно.

Запропонований пристрій забезпечує підвищення точності градуювання експериментальним методом КС, оскільки при цьому може бути використаний ство-рений на базі дзвонової ЕУ Державний еталон одиниць об’єму та об’ємної витрати газу.

Іншим технічним рішенням, яке забезпечує градуювання ВКВГ на повітрі або природному газі є застосування засобу компримування газу перед КС у вихідному трубопроводі дзвонової ЕУ. За рахунок стабільної частоти обертання роторів засобу компримування, яка формується задавачем, здійснюється стиснення потоку робочого середовища на виході дзвонової ЕУ до значення, яке забезпечує критичний режим протікання повітря через КС. Для стабілізації потоку і згладжування коливань тиску у системі на виході засобу компримування встановлений погашувач пульсацій тиску. Для забезпечення потрібного температурного режиму при градуюванні критичного витратоміра на виході засобу компримування газу розміщується теплообмінник, під'єднаний до регулятора температури з задавачем, чим досягається нагрів або охолодження компримованого газу.

Для реалізації передавання одиниць об’єму і об’ємної витрати природного газу із зміною виду робочого середовища розроблена нова методологія побудови ЕП вказаних одиниць з використанням ВЗПТ, яка може бути реалізована на базі Державного еталону цих одиниць, робочим середовищем якого є повітря.

Суть розробленої методології зводиться до застосування в Державній повірочній схемі ЕП одиниць об’єму і об’ємної витрати, особливістю яких була би можливість їх практичної реалізації при різних видах робочого середовища, перш за все на повітрі і природному газі. При цьому технічна реалізація цих ЕП забезпечує як передавання одиниці за різних параметрів робочого середовища, так і проведення звірень з аналогічними закордонними еталонами.

ЕП на базі ВЗПТ реалізує такий алгоритм вимірювання витрати:

q=C1−β4επ4d22Δp⋅p1ρ,                                            (14)

де q – об’ємна витрата природного газу за робочих умов, м3/с; Δp – перепад тиску на звужувальному пристрої (ЗП), Па; p1 – тиск перед ЗП, Па; ρ – густина природного газу за робочих умов, кг/м3.

Використання Державного еталону, який забезпечує відтворення і вимірювання в робочому діапазоні витрат повітря за робочих умов з значенням НСП 5·10-4 і СКВ 1·10-3, забезпечує з урахуванням  проведених теоретичних і експериментальних метрологічних досліджень можливість суттєво більш точного від ±0.5% експериментального визначення коефіцієнта Сε для ВЗПТ, який при метрологічних дослідженнях монтують у випробувальній ділянці вихідного трубопроводу Державного еталону. Зміною відтворюваних витрат досягається зміна значень числа ReD і параметра k у вимірювальному трубопроводі ВЗПТ, що забезпечує можливість отримання функціональної залежності від цих показників. При цьому у випадку зміни робочого середовища завдяки теорії гідродинамічної подібності стає можливим такий вибір параметрів потоку, для якого є експериментально визначене значення градуювального коефіцієнта Сε, чим досягається передавання одиниці вимірювання до РЕ.

Водночас з метою розширення діапазону витрат, які передаються до РЕ, за експериментально встановленими значеннями коефіцієнта Сε для конкретного ВЗПТ стає можливим коригування його фактичних значень стосовно реальних значень числа ReD , показника k і, як наслідок, обчислювати витрату чи об’єм природного газу.

Другий напрям розробленої методології передавання одиниці витрати природного газу при зміні виду робочого середовища  може бути реалізований на базі ВКВГ. Цей напрям реалізації принципу побудови ЕП одиниці витрати полягає в застосуванні КС з експериментально визначеним значенням коефіцієнта витрати. Це здійснюють у відповідності до алгоритму (13) за допомогою одного з створених за участю автора пристроїв при використанні повітря як робочого середовища. Змінюючи значення робочого тиску дзвонової ЕУ стає можливим знаходження коефіцієнта μ для різних параметрів робочого середовища (повітря), а розрахунок при цьому числа Рейнольдса (Red) для течії в горловині КС забезпечує отримання апроксимаційної залежності μ=f(Red). При цьому ЕП функціонує, наприклад, за алгоритмом (10). При передаванні одиниць знайдене значення μ коригується за результатами отриманої апроксимаційної залежності μ=f(Red) для робочих умов природного газу, а значення функції СКС розраховується для цих умов згідно відомих методик.

В цьому розділі роботи також проведений аналіз невизначеності вимірювань при передаванні одиниці витрати природного газу еталоном на базі ВЗПТ у відповідності до алгоритму (14). Показано, що сумарна невизначеність UKгр розрахунку коефіцієнта Кгр, визначається на основі  розрахованих значень невизначеностей вхідних величин, що входять в формулу (16), а також з врахуванням їх ступеня впливу через наступні коефіцієнти впливу:

∂Kгр∂q=4ρ⋅(D4−d4)π⋅d2⋅D22⋅Δp,∂Kгр∂D=4⋅qρπ2⋅Δp⋅D⋅(D4−d4),∂Kгр∂d=−4⋅q⋅(D4+d4)2⋅Δp⋅ρπ⋅d3⋅D2⋅ΔpD4−d4,∂Kгр∂Δp=−2⋅q(D4−d4)⋅ρπ⋅D2⋅d2⋅Δp2⋅Δp,              ∂Kгр∂ρ=2⋅q⋅D4−d4π⋅d2⋅D2⋅2⋅Δp⋅ρ.             (15)

На базі (15) проведене чисельне моделювання коефіцієнтів впливу (рис. 9), на основі якого встановлено незначний вплив перепаду тиску Δp на коефіцієнт ∂Кгр∂Δp при значеннях більших 6 кПа і практично його незалежність від зміни витрати. Водночас вплив параметрів  Δp і q на коефіцієнт ∂Кгр∂ρ не характеризується такою стабільністю, що вказує на необхідність його визначення для конкретних умов функціонування ЕП.

Розраховане, як приклад, значення сумарної невизначеності для витрати 100 м3/год становить ±13,10510-4  або ±0,21%.

З урахуванням обчисленого значення невизначеності δU(Kгр) розроблена ММ передавання одиниці витрати природного газу при зміні робочого середовища. При цьому алгоритм функціонування ЕП буде визначатися рівнянням (16), у якому введений коефіцієнт Кгр, а також коефіцієнт коригування Кк градуювального коефіцієнта, що може бути подано у вигляді:

q=π4⋅KгрКк1−β4⋅d22⋅Δpρ.                                             (16)

Рис. 9. Результати моделювання коефіцієнтів вагомості ∂Кгр∂ρ і ∂Кгр∂Δp для оцінки невизначеності ЕП на базі ВЗПТ

Показано, що при побудові ММ необхідно враховувати похибки всіх складових, що входять в алгоритм (16) функціонування ЕП при вимірюванні об'ємної витрати природного газу. Для розрахунку сумарної невизначеності вимірювання витрати природного газу ЕП використаний вираз, що враховує ступінь впливу кожного із параметрів через часткові похідні і за умови припускання відсутності кореляційних зв'язків між ними, який представлений згідно алгоритму (16) у наступному вигляді:

U(q)=∂q∂Kгр⋅U(Kгр)2+∂q∂Kk⋅U(Kk)2+∂q∂d⋅UB(d)2++∂q∂D⋅UB(D)2+∂q∂Δp⋅UB(Δp)2+∂q∂ρ⋅U(ρ)2,                    (17)

де ∂q∂Kгр,[м3/с]; ∂q∂Kk; ∂q∂d,[м2/с]; ∂q∂D,[м2/с]; ∂q∂Δp,[м4·с/кг]; ∂q∂ρ,[м6/кг·с] - коефіцієнти впливу параметрівKгр, Kk, d, D, Δp, ρ відповідно; U(Kгр), U(Kк), UB(d),[м]; UB(D),[м]; UB(Δp),[Па]; U(ρ),[кг/м3] - стандартні невизначеності обчислення коефіцієнтів Kгр, Kk, вимірювання параметрів d, D, Δp, і розрахунку густини природного газу ρ відповідно.

За результатами розрахованих значень коефіцієнтів впливу отримане числове значення сумарної невизначеності  вимірювання витрати становить U(q)=±9,449·10-5 м3/с або ±0,26 % для таких заданих значень оцінок параметрів: Kгр=0,56795; Kk=0,99999; =43 мм; =100 мм; =2,5 кПа; ρ=2,827 кг/м3, що за (16) відповідає розрахунковому значенню витрати природного газу за робочих умов q=0,0353 м3/с (127,08 м3/год).

З метою підтвердження коректності розробленого методичного підходу щодо визначення градуювального коефіцієнта ЕП на базі ВЗПТ проведені репрезентативні експериментальні його дослідження з використанням дзвонового РЕ типу РКДУ-0,44 (ВАТ «Промприлад», м.Івано-Франківськ). Результати виконаних досліджень подані на рис.10. Їх аналіз показав, що максимальне значення невизначеності типу А для даного ЕП становить ±0,041%, а теоретично визначена похибка знаходження коефіцієнта Kгр є суттєво більшою, яка в абсолютних одиницях не перевищує 0,003 або ±0,52% від числового значення Kгр. Зона перекриття похибок свідчить про правильність методичного підходу щодо визначення градуювального коефіцієнта ЕП. При Re  80103, де відсутня зона перекриття границь похибок, очевидним є вплив систематичної складової методичної похибки для дослідного зразка ЕП. Ця похибка може бути усунена шляхом індивідуального градуювання ЕП, завдяки чому відкривається можливість підвищення точності еталона вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу і застосування його в статусі ЕП.

Рис. 10. Градуювальні характеристики ЕП на базі ВЗПТ

Концепцію  створення мобільних установок для повірки і діагностування побутових лічильників газу (ПЛГ) реалізовано на базі розроблених техніко-метрологічних засад їх побудови, а розроблений алгоритм функціонування має вигляд:

VЛР=τpсρсTсTЛKЛpЛi=1nαεiFi2ΔpЗПipЗПіТЗПіKЗПі.                           (18)

де i – коефіцієнт витрати i-го ЗП; i – поправний множник на розширення газу в і-му ЗП; Fi – площа отвору і-го ЗП, м2; ЗПі – густина природного газу за робочих умов  і-го ЗП, кг/м3; pЗПі, ТЗПі  pЗПі – тиск, температура газу перед і-им ЗП та перепад тиску на ньому, Па, К, Па, відповідно; pЛ, ТЛ – тиск та температура газу у ПЛГ; KЗПі, KЛ – КфС природного газу перед ЗП і у ПЛГ відповідно.

Особливістю функціонування розробленої установки є визначення  тиску і температури газу перед ЗП шляхом вимірювання цих параметрів на ПЛГ з наступним приведенням до умов ЗП згідно заданої витрати і технологічних параметрів з’єднувальних трубопроводів між ПЛГ і ЗП. Зважаючи на такий підхід щодо визначення параметрів газу перед ЗП, їх значення розраховується опосередкованим методом і є функціями наступних величин:

pЗПі=f(pЛ,TЛ,ρЛ,KЛ,pА,TОС,yР),   TЗПі=ϕ(TЛ,pЛ,ρЛ,KЛ,pА,TОС,yT),   (19)

де pА – атмосферний тиск; TОС – температура оточуючого середовища; yР, yT – комплексні фактори для зміни тиску і температури, відповідно, які є функціями довжини, діаметра, шорсткості внутрішньої поверхні, місцевих опорів та інших параметрів з’єднувальних трубопроводів між ПЛГ і ЗП.

Сформована ММ, яка відображає основні складові  допустимої похибки створеної установки. Чисельний аналіз моделі показав, що допустима похибка створеної діагностувальної установки не перевищує ±(0,6…0,7)%, що відповідає чинним вимогам до МЗ ПЛГ.

В розділі також наводяться дані про розробку та експериментальні дослідження пристрою на базі усереднюючих напірних трубок, який є перспективним для проведення технічного діагностування промислових лічильників газу без демонтажу за реальних умов експлуатації.

В шостому розділі розглянуті напрями вдосконалення методології звірення РЕ. При цьому запропоновано застосування створеного компаратора для звірення дзвонових еталонів, який реалізований на базі КС з допоміжними засобами забезпечення критичного режиму їх функціонування. Розроблена методика звірень еталонів, яка передбачає визначення експериментальним шляхом як значень коефіцієнта витрати КС за алгоритмом (13) для кожного еталона дзвонового типу, так і шляхом статистичної обробки експериментальних даних систематичної і випадкової складових похибки, а також границі НСП для кожного звірюваного еталона.

Розроблена ММ звірення еталонів об’єму та об’ємної витрати газу, яка реалізована у відповідності до алгоритму (13) і представлена у вигляді:

U(μ)=(∂μ∂qEUB(qE))2+(∂μ∂ZU(Z))2+(∂μ∂dUB(d))2+(∂μ∂CКСU(CКС))2+,(20)

де ∂μ∂qE,[с/м3]; ∂μ∂Z; ∂μ∂d,[м-1]; ∂μ∂CКС; ∂μ∂pE,[Па-1]; ∂μ∂pКС,[Па-1]; ∂μ∂TE,[К-1]; ∂μ∂TКС,[К-1] - коефіцієнти впливу параметрів qE, Z, d, CКС, pE, pКС, TE, TКС відповідно; U(Z); U(CКС);UB(qE),[м3/с];UB(d),[м];UB(pE),[Па];UB(pКС),[Па];UB(TКС),[К];UB(TE)[К] - стандартні невизначеності обчислення коефіцієнтів Z, CКС і вимірювання параметрів qE,Z,d,CКС,pE,pКС,TE,TКС відповідно.

Здійснено чисельне оцінювання всіх складових невизначеності для вибраних значень оцінок параметрів: qE=5,55·10-3 м3/с (20 м3/год ); pE=105,325 кПа; TE=293 К; Z=0,9996; CКС=0,6853; d=5,96·10-3 м; pКС=105,275 кПа; TКС=292 К і сталої R=287,0774 Дж/(кг·К). Показано, що розрахункове значення коефіцієнта μ=0,9881, а значення відносної сумарної невизначеності для нього не перевищуватиме ±0,092%.

Таким чином, розроблена ММ звірення еталонів об’єму та об’ємної витрати газу дзвонового типу і її кількісний метрологічний аналіз засвідчують можливість проведення таких метрологічних робіт, оскільки похибку визначення коефіцієнта витрати можна віднести до НСП, яка може бути прийнята як розширена невизначеність при коефіцієнті охоплення k0= 2 рівною 0,18%, що обгрунтовує можливість застосування розробленої методології  на базі ВКВГ для звірення еталонів об’єму та об’ємної витрати газу дзвонового типу.

Виконано апробацію звірень РЕ з різними видами робочих середовищ на базі поршневої ЕУ РПДУ-41пг в діапазоні (500…8000) м3/год витрат природного газу за робочих умов при статичних тисках до 1,5 МПа. Реалізація цього процесу здійснена за допомогою компаратора з використанням КС завдяки їх достатньо високих МХ, мобільності і можливості функціонування на різних видах робочого середовища. При цьому за еталонну одиницю витрати газу вибрано одиницю витрати газу, яку відтворює Державний первинний еталон одиниці масової витрати газу ГЭТ 118-79, який був узаконеним в СРСР як вища ланка загальносоюзної повірочної схеми для засобів вимірювання масової витрати газу стандартом ГОСТ 8.369-79, що і донині є чинним в Україні. За допомогою цього еталону попередньо здійснювалося на повітрі калібрування (градуювання) КС еталонів передавання одиниці витрати газу.

За результатами звірень виявлені кількісні значення НСП поршневої ЕУ і СКВ визначення коефіцієнта витрати μj j-го КС. При цьому його значення за умови переходу з повітря на природний газ обчислювалися за формулою:

μj=V0τ⋅1Fj⋅pКСjpПУ⋅TПУTКСj⋅1(aCf+bC)(aZf+bZ)R ,                        (21)

де aC,bC,aZ,bZ - безрозмірні коефіцієнти, які є функціями тиску pКСj і температури TКСj; f – безрозмірна функція компонентного складу природного газу.

Багаторазові вимірювання на кожній досліджуваній витраті дали можливість обчислити СКВ S(μj) випадкової складової похибки вимірювання коефіцієнта витрати μj і його середнього значення μj. Показано, що S(μj) знаходилося в межах ±(0,16…0,31)%, а значення μj = (0,9032…0,9510) для різних виконань КС компаратора, завдяки чому практично реалізується передавання одиниць об'єму і витрати газу.

Для практичної реалізації методології звірення РЕ безпосередньо на природному газі розроблена методика експериментальних досліджень впливу параметрів природного газу на МХ лічильників газу, яка апробована на калібрувальній установці ВАТ «Івано-Франківськгаз». При цьому запропонований такий вираз для розрахунку відносної похибки лічильників:

δЛ=VЛVE⋅pЛpE⋅TETЛ⋅KEKЛ−1⋅100,%.                                       (22)

На базі виконаних експериментальних досліджень визначалися додаткові похибки від впливу тиску і температури природного газу за алгоритмами:

ΔδPji=δPji−δCji⋅100p−pC, %;         ΔδTji=δTji−δCji⋅10TC−T, %,         (23)

де δPji,δCji,δTji - відносні похибки досліджуваного лічильника для кожного j-го вимірювання за даної і-ої витрати при абсолютному p і стандартному pС значеннях робочого тиску, а також робочої температури Т природного газу відповідно.

Методика визначення додаткових похибок викладена в розробленому за участю автора нормативному документі. Результати експериментальних досліджень засвідчили наявність суттєвого (±0,3% і більше) впливу тиску і температури природного газу на зміну кривої похибок лічильників газу всіх досліджуваних засобів: роторних (типу Delta, GMS, ТЕМП), турбінних (типу TZ Fluxi, ЛГ80) і ультразвукових (типу КУРС). При цьому практично відсутні єдині закономірності для різних типів лічильників газу, що актуалізує необхідність подальших досліджень в цьому напрямку.

З урахуванням розробленої в роботі методології передавання одиниці об’єму та об’ємної витрати природного газу розроблена концепція розвитку чинної Державної повірочної схеми, яка забезпечує досягнення єдності вимірювань у сфері витратовимірювання природного газу і подана у двох аспектах. Перший з них передбачає проект доповнення до чинної повірочної схеми. Методологічною основою вдосконаленої повірочної схеми є перенесення поля «Робочі еталони, запозичені з інших повірочних схем» із зони метрологічної ієрархії після поля ЕП в зону перед полем ЕП. Це дає можливість розроблення ЕП з урахуванням одиниць вимірювання якісних параметрів природного газу: густини, вологості, компонентного складу. Для цього застосовуються еталонні густиноміри природного газу за ГОСТ 17310, еталонні вологоміри природного газу за ГОСТ 20060, еталонні хроматографи природного газу за ГОСТ 23781.

У відповідності до розробленої концепції вдосконалення Державної повірочної схеми ЕП технологічно повинні забезпечувати можливість реалізації на базі ЕУ, які можуть функціонувати на двох видах робочого середовища: повітрі і природному газі. В роботі обґрунтовано застосування таких типів ЕП: на базі установок PVTt-типу, еталонних КС, еталонних ВЗПТ і набору еталонних лічильників та витратомірів об’ємної витрати  газу. Як вторинні еталони застосовуються установки повірочні, типи яких відповідають типам ЕП, а також можуть бути застосовані поршневі ЕУ.

При цьому поле РЕ згідно розробленої концепції порівняно з чинною схемою доповнюється повірочними установками з еталонними ВЗПТ. В роботі конкретизовані МХ і діапазони вимірювання кожного із застосованих видів еталонних засобів, що в цілому відповідає чинній Державній повірочній схемі.

Інший аспект розвитку чинної Державної повірочної схеми передбачає розроблення проекту повірочної схеми для засобів вимірювання об’єму і об’ємної витрати природного газу. Цей проект передбачає використання чотирьох ступенів повірочної схеми, вихідним еталонним засобом якої є вторинний еталон одиниці об’єму та об’ємної витрати природного газу, створений на базі поршневої ЕУ типу РПДУ-41пг, і передбачає її МА з використанням розробленої методології передавання одиниці вимірювання від Державного еталона за допомогою ВКВГ. При цьому за результатами МА в режимі відтворення об’єму газу НСП установки не повинно перевищувати ΘВ = 1·10-3 і СКВ результату вимірювання SВ = 2,1·10-3, а в режимі відтворення об’ємної витрати газу ці значення НСП і СКВ не повинні перевищувати  ΘВ  = 1·10-3 і SВ= 2·10-3 . Другим ступенем повірочної схеми є РЕ, запозичені з інших повірочних  схем (густиноміри, вологоміри, хроматографи), які забезпечують передаваня одиниці вимірювання об’єму і витрати методом опосередкованих вимірювань до РЕ, які відносяться до третього ступеня схеми, тобто до РЕ. Повірочна схема також передбачає передавання одиниць вимірювання до РЕ методом безпосереднього звірення від вторинного еталона з використанням еталонних засобів для контролю якісних характеристик природного газу (густиномір, вологомір, хроматограф). Четвертим ступенем повірочної схеми є робочі ЗВТ, калібрування і повірку яких здійснюють за допомогою РЕ.

В цілому розроблений проект повірочної схеми відповідає вимогам чинної Державної повірочної схеми як фундаментальної метрологічної концепції у галузі витратовимірювання будь-яких видів газоподібних середовищ і конкретизований числовими значеннями МХ і діапазонами вимірювання еталонних і робочих ЗВТ.

Модернізація установки РПДУ-41пг і надання їй метрологічного статусу вторинного еталона одиниці об’єму та об’ємної витрати природного газу дасть можливість практично реалізувати принцип забезпечення єдності вимірювання витрати природного газу, підвищивши одночасно рівень МЗ цього виду вимірювань.

У додатках подані чинна Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу, принципові схеми і МХ відомих ЕУ, результати експериментальних досліджень РЕ і ЕП, проект доповнення до чинної повірочної схеми і проект повірочної схеми на базі вторинного еталону об’єму та об’ємної витрати природного газу , а також акти впровадження результатів дисертації.

ВИСНОВКИ

Отримані нові науково обгрунтовані теоретичні і експериментальні результати, що в сукупності є значним досягненням для розвитку науково-прикладної проблеми у галузі метрології – забезпечення єдності вимірювань об’єму та об’ємної витрати природного газу шляхом розвитку теорії і розроблення нових та вдосконалення існуючих методів та засобів відтворення та передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати природного газу, що має важливе значення для метрологічної практики України при вирішенні проблеми раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів.

На основі проведених аналізу та досліджень отримані такі наукові та практичні результати:

1. Встановлено, що основними факторами, які обмежують рівень МЗ еталонних витратовимірювальних засобів, є недосконалість їх математичних моделей, а також  методології і технічних засобів для забезпечення єдності результатів вимірювання при передаванні одиниць об’єму та об’ємної витрати природного газу для МЗ промислових і побутових засобів його обліку.

2. Вперше теоретично і експериментально обґрунтований новий принцип побудови РЕ і ЕП на базі витратомірів критичного витоку газу, які на відміну від відомих еталонних засобів цього типу забезпечують функціонування для умов низьких тисків робочого середовища, зокрема повітря і природного газу. При цьому значення відносної сумарної невизначеності таких РЕ зведено до ±0,12 %, а розширена невизначеність не перевищує ±0,25 %, що відповідає вимогам чинної Державної повірочної схеми для засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу, а їх функціонування на повітрі і природному газі забезпечує досягнення єдності вимірю-вань при передаванні одиниці вимірювання за умов зміни виду робочого середовища.

3. Вперше теоретично і експериментально обгрунтований принцип побудови РЕ і ЕП на базі витратомірів змінного перепаду тиску, які забезпечують реалізацію методології передавання одиниць об’єму і об’ємної витрати  газу за умов зміни виду робочого середовища і оціненими значеннями відносної сумарної і розширеної невизначеностей  при функціонування на природному газі, які становлять ±0,26 % і ±0,53 %, відповідно. При цьому розширена невизначеність, яка характеризує повторюваність результатів при калібруванні ЕП на РЕ дзвонового типу, становить ±0,04 %, що відповідає вимогам чинної Державної повірочної схеми.

4. Вперше розроблена узагальнена метрологічна модель ЕУ з використанням теорії невизначеності у вимірюваннях, на базі якої здійснена актуалізація метрологічних моделей РЕ і ЕП, що дозволяє гармонізувати результати метрологічних досліджень цих еталонів з аналогічними закордонними еталонними засобами.

5. Вперше теоретично обгрунтована і розроблена методологія передавання одиниць об’єму і об’ємної витрати природного газу при зміні виду робочого середовища, завдяки чому досягнута оптимізація повірочної схеми шляхом спрощення її структури внаслідок можливості не застосування первинного еталона об’єму та об’ємної витрати природного газу.

6. Набули подальшого розвитку теоретичні дослідження фізичних процесів РЕ на базі дзвонових ЕУ і ЕУ на базі ємності високого тиску, завдяки чому досліджено вплив конструктивних і інформативних параметрів ЕУ на їх функціонування, що забезпечило формування напрямків метрологічних досліджень дотепер невивчених складових похибок ЕУ. На цій основі набули подальшого розвитку ММ еталонних засобів з використанням теорії похибок, що дозволило підвищити їх точність на (0,05…0,15) % і реалізувати їх застосування у статусі РЕ відповідно до чинної в Україні Державної повірочної схеми для засобів вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу.

7. Набула подальшого розвитку методологія передавання одиниць об’єму і об’ємної витрати пиродного газу із застосуванням повітря як робочого середовища, яка на відміну від відомих ЕП на базі еталонних турбінних, роторних і барабанних лічильників реалізується з використанням компаратора з соплами критичного витоку газу, що  дозволяє здійснювати передавання вказаних одиниць і звірення стаціонарних дзвонових ЕУ і завдяки чому досягається підвищення точності та достовірності вимірювань при досягненні єдності вимірювань за умов передавання вказаних одиниць від Державного еталону.

8. Набула подальшого розвитку методологія звірення РЕ з вперше розробленими і кількісно охарактеризованими метрологічними моделями звірення, за якими відносна сумарна невизначеність знаходження експериментральним методом коефіцієнта витрати компаратора становить ±0,09 %. Це дозволило розробити і впровадити у метрологічну практику України два організаційно-методичні нормативні документи з метрології, один з яких регламентує методику звірення еталонів об’єму і об’ємної витрати газу дзвонового типу, чим забезпечується досягнення єдності вимірювань вказаними еталонами, другий - методику експериментальних досліджень впливу тиску і температури природного газу на метрологічні характеристики лічильників, чим досягається підвищення на (0,3…0,8) % точності вимірювань об'єму природного газу в реальних умовах їх експлуатації.

9. Запропоновані наукові аспекти розвитку Державної повірочної схеми для засобів вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу, чим досягається її спрощення за рахунок зняття потреби у створенні Державного первинного еталону природного газу, а також  одночасно забезпечується підвищення точності вимірювання об’єму і об’ємної витрати природного газу на (0,2…0,3) %.

10. Розроблені нові алгоритми функціонування, технічні рішення і конструкції РЕ, зокрема, на базі дзвонових установок, установок РVТt-типу і установок з використанням сопел критичного витоку, а також ЕП і РЕ на базі витратомірів змінного перепаду тиску, які захищені патентами України.

11. Розроблені і впроваджені в експлуатацію у ВАТ «Івано-Франківськгаз»  РЕ одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на базі дзвонових установок і установок PVTt-типу, а також у ВАТ «Львівгаз» портативний пристрій для діагностування побутових лічильників газу на місцях їх експлуатації.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Вимірювання витрати та кількості газу: довідник / [М.П.Андріїшин, С.О.Канєвський, О.М.Карпаш, Я.С.Марчук, І.С.Петришин, А.А.Руднік, О.Є.Середюк, С.А.Чеховський]; за ред. О.М.Карпаша.  – Івано-Франківськ: ПП «Сімик», 2004. – 160 с.

2. Середюк О.Є. Методологія побудови еталонів передавання одиниці об’єму природного газу / О.Є. Середюк // Український метрологічний журнал. – 2007. – №1. – С.38–41.

3. Метрологическая аттестация поршневой расходоизмерительной установки природного газа / Б.Д Колпак., О.П Крук., М.Ф.Наталюк, С.Г.Нетесин, О.Е. Середюк, А.И. Шевцов // Измерительная техника. – 1995. – № 11. – С.28–30

4. Середюк О.Є. Математичне моделювання похибки від непостійності тиску в дзвонових витратовимірювальних установках / О.Є. Середюк // Методи та прилади контролю якості. – 1998. – № 2. – С.23 –27.

5. Вощинський В.С. Аналіз точності визначення коефіцієнта стисливості повітря в комерційному обліку енергоносіїв / В.С.Вощинський, О.Є. Середюк // Проблеми економії енергії: зб. наук. праць /  Вісник Держ. ун-ту "Львівська політехніка": – Львів: Вид-во ДУ "Львівська політехніка". –1999. – № 2. – С.157–161.

6. Середюк О.Є. Вдосконалення витратовимірювальних повірочних установок на базі ємності високого тиску / О.Є. Середюк // Методи та прилади контролю якості – 2004. –  №12. – С. 51–56.

7. Середюк О.Є. Метрологічна модель еталона передавання одиниці витрати природного газу на базі витратоміра змінного перепаду тиску / О.Є. Середюк // Український метрологічний журнал. – 2007. –  №4. –  С.44–49.

8. Середюк О.Є. Дослідження впливу конструктивних параметрів еталонних дзвонових витратовимірювальних установок на їх метрологічні характеристики / О.Є. Середюк // Методи та прилади контролю якості. – 2006. – № 16. – С.50–54.

9. Середюк О.Є. Технічне забезпечення звіряння еталонів об’єму та витрати газу /  О.Є. Середюк, І.С. Петришин // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2001. — №1. — С. 49 – 51.

10. Долішній Б.В. Аналіз точності визначення частоти нестаціонарних коливань пульсуючих газових потоків / Б.В. Долішній, Ф.В. Козак, О.Є. Середюк // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ: держ. міжвід. наук.–техн. зб. / Івано-Франк. держ. техн. ун-т нафти і газу .– Івано-Франківськ, 2001. – С.135-140. – (Серія: Техн. кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу; вип.37 (т.6)).

11. Середюк О.Є. Аналіз впливу робочого тиску еталонних дзвонових витрато-вимірювальних установок на їх метрологічні характеристики / О.Є. Середюк, С.А. Чеховський, Б.І. Прудніков // Методи та прилади контролю якості. –  2001. –  № 7.  – С. 111–116.

12. Малоінерційний термометр для дослідження пульсуючих високо-темпера-турних газових потоків / Б.В. Долішній, Ф.В. Козак, О.Є. Середюк, С.А.Чеховський, Л.І. Гаєва // Геологія, буріння та експлуатація родовищ нафти і газу: зб. наук. праць. – К.: ВАТ “Український нафтогазовий інститут”. – 2000. – Вип. 2. – С. 81–89.

13. Гончарук М.І. Раціональне використання природного газу як одна із складових збереження його ресурсів / М.І. Гончарук, С.А. Чеховський, О.Є. Середюк // Нафтова і газова промисловість. – 2005. – №2. – С.3– 10.

14. Наукові основи створення нормативної та технічної бази контролю раціонального використання природного газу / Є.П. Пістун, С.А. Чеховський, О.Є. Середюк, М.І. Гончарук // Наука та інновації. – 2005. – Т.1  – №5. – С.150–166.

15. Власюк Я.М. Реалізація концепції створення єдиної системи обліку природного газу в Україні / Я.М.Власюк, І.С.Кісіль, О.Є. Середюк// Методи та прилади контролю якості. –  2005. –  № 13. – С. 61–65.

16. Долішній Б.В. Метрологічні дослідження малоінерційного манометра для контролю нестаціонарних газових потоків / Б.В. Долішній, Ф.В. Козак, О.Є. Середюк // Наук. вісник Івано-Франк. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2005. – №1 (10). – С.92– 97.

17. Долішній Б.В. Підвищення точності вимірювання пульсацій тиску нестаціонарних газових потоків / Б.В. Долішній, О.Є. Середюк // Методи та прилади контролю якості. –  2003. –  №11. – С.97–101.

18. Повірка побутових лічильників газу під час експлуатації / О.Є. Середюк, Т.І. Лісевич, Б.І. Прудніков, Я.С. Федоришин // Методи та прилади контролю якості. – 1999. – № 3. –  С. 89–91.

19. Дослідження якісних параметрів дизельних двигунів / Б.В. Долішній, Ф.В. Козак, О.Є. Середюк, С.А. Чеховський // Методи та прилади контролю якості. –   2000. – № 5. – С.79–83.

20. Середюк О.Є. Дзвонові повірочні установки для побутових і промислових засобів вимірювання витрати / О.Є. Середюк, Д.О. Середюк // Вісник Східноукр. Націон. ун-ту ім. В. Даля.: наук. журнал. – Луганськ.  – 2006. – №1(95). – С.203–207.

21. Середюк О.Є. Новітні технології метрологічного забезпечення обліку газу як елемент енергозбереження / О.Є.Середюк, С.А.Чеховський// Нафтогазова енергетика. – 2006. – №1. – С.84–89.

22. Середюк О.Є. Аналіз невизначеності вимірювань при передаванні одиниці витрати природного газу / О.Є.Середюк, Л.А. Витвицька // Методи та прилади контролю якості. – 2006. – №17. – С.58–62.

23. Середюк О.Є. Техніко-метрологічні засади побудови діагностувальних установок для побутових лічильників газу / О.Є. Середюк, С.А. Чеховський, А.Г. Винничук // Нафтова і газова промисловість. – 2006. – №6. – С.38–42.

24. Середюк О.Є. Мобільна установка для бездемонтажного діагностування побутових лічильників газу / О.Є. Середюк, А.Г. Винничук. // Нафтогазова енергетика. – 2007. – №3(4). – С.76 – 80.

25. Середюк О.Є. Методологічні і технічні засади  звірення робочих еталонів витрати газу з різними видами робочого середовища / О.Є. Середюк // Вісник Хмельницького Націон. ун-ту: наук. журнал. –  Хмельницький. – 2007. – № 6. –  Т.2(101). – С.172–177. – ( Т.2: Технічні науки).

26. Середюк О.Є. Технічне рішення і метрологічна модель робочого еталона на базі витратоміра критичного витікання газу / О.Є. Середюк // Вісник Націон. техн. ун-ту «Харківський політехнічний інститут»: зб. наук. праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – №35. – С.87–97.

27. Методика експериментальних досліджень впливу параметрів природного газу на метрологічні характеристики лічильників газу / А.Г. Бестелесний, Я.М. Власюк, І.С. Кісіль, Б.І. Прудніков, О.Є. Середюк, С.А. Чеховський // Методи та прилади контролю якості. – 2007. – № 18. – С.46–50.

28. Середюк О.Є. Метрологічні дослідження еталона передавання одиниці витрати природного газу на базі витратоміра змінного перепаду тиску / О.Є. Середюк // Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація: зб. наук. праць / Вісник Націон. ун-ту «Львівська політехніка».  – Львів:   Вид-во НУ «Львівська політехніка». – 2008.  – Вип.617. - С.154-162.

29. Середюк О.Є. Концепція розвитку державної повірочної схеми для засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати природного газу / О.Є. Середюк, І.С. Кісіль // Нафтогазова енергетика. – 2008. – № 2(7) . – С.64–69.

30. Пат. 23832 С2 Україна, МПК 6 G 01 F 15/00; G 01 F 25/00. Пристрій для градуювання критичних витратомірів газу / Петришин І.С., Середюк О.Є., Дмитрусь М.М. [та ін.]; заявник і патентовласник – Івано-Франківський державний центр стандартизації, метрології та сертифікації. –  № 97052481; заявл. 28.05.97; опубл. 15.11.02,  Бюл.№11.

31. Пат. 30411 С2 Україна, МПК 7 G 01 F 25/00. Пристрій для градуювання критичних витратомірів газу / Середюк О.Є., Петришин І.С.; заявники і патентовласники – Середюк О.Є., Петришин І.С. – № 98031485; заявл. 25.03.98; опубл. 17.02.03, Бюл. №2.

32. Пат. 42275 С2 Україна, МПК 7 G 01 F 25/00. Дзвонова установка для градуювання та перевірки витратомірів і лічильників газу / Прудніков Б.І., Середюк О.Є., Федоришин Я.С.; заявники і патентовласники – Прудніков Б.І., Середюк О.Є., Федоришин Я.С. – № 2000127353; заявл. 20.12.00; опубл. 15.02.05, Бюл. №2.

33. Пат. 52765 С2 Україна, МПК 7 G 01 F 25/00. Дзвонова установка для градуювання та перевірки витратомірів і лічильників газу / Прудніков Б.І., Середюк О.Є., Федоришин Я.С.; заявники і патентовласники – Прудніков Б.І., Середюк О.Є., Федоришин Я.С.  – № 2000020812;  заявл. 15.02.00; опубл. 15.01.03, Бюл. №1.

34. Пат. 54316 С2 Україна, МПК (2006) G 01F 25/00. Установка для перевірки витратомірів і лічильників газу / Петришин І.С., Середюк О.Є.; заявники і патентовласники – Петришин І.С., Середюк О.Є.  – №.  2002076003; заявл. 19.07.02; опубл. 16.01.06,  Бюл. №1.

35. Пат. 62268 С2 Україна, МПК (2006) G 01 F 25/00. Спосіб градуювання та вивірення витратомірів і лічильників газу / Середюк О.Є.; заявник і патентовласник – Середюк О.Є. – №2003021415; заявл. 18.02.03; опубл. 16.10.06, Бюл. №10.

36. Пат. 64734 С2 Україна, МПК 7 G 01 F 25/00. Устаткування для градуювання та перевірки витратомірів і лічильників газу /  Прудніков Б.І., Середюк О.Є.; заявники і патентовласники – Прудніков Б.І., Середюк О.Є. – № 99063426; заявл. 18.06.99; опубл. 15.03.04,  Бюл. №3.

37. Пат. 16522 U Україна, МПК (2006) G 01 F 25/00. Спосіб діагностування та перевірки побутових лічильників газу / Середюк О.Є., Чеховський С.А., Винничук А.Г., Гончарук М.І., Прудніков Б.І.; завник і патентовласник – Івано-Франківський націон. техн. ун-т нафти і газу. – № u200601289; заявл. 09.02.06; опубл. 15.08.06, Бюл. №8.

38. Пат. 25208 U Україна, МПК (2006) G 01 F 25/00. Еталон передавання одиниці об’єму, маси та витрати природного газу. / Середюк О.Є., Крук І.С., Рудко В.П., Чеховськиий С.А., Луцик Р.П., Прудніков Б.І.; заявники і патентовласники –  вказані вище автори. – № u200704218; заявл. 16.04.07; опубл. 25.07.07, Бюл. № 11.

39. Пат. 27563 U Україна, МПК (2006) G 01 F 25/00. Дзвонова установка для гра-дуювання та перевірки витратомірів і лічильників газу / Середюк Д.О., Винничук А.Г., Середюк О.Є, Чеховський С.А.; заявник і патентовласник – Івано-Франківський націон. техн. ун-т нафти і газу. – № u200705883; заявл. 29.05.07; опубл. 12.11.07, Бюл. №18.

40. Пат. 27565 U Україна, МПК (2006) G 01 F 25/00. Установка для градуювання та перевірки витратомірів і лічильників газу / Середюк О.Є, Костинюк В.В., Прудніков Б.І.; заявник і патентовласник – Івано-Франківський націон. техн.  ун-т нафти і газу. – № u200705894; заявл. 29.05.07; опубл. 12.11.07, Бюл. №18.

41. Метрологія. Еталони об’єму та об’ємної витрати газу дзвонового типу. Методика звірень: РМУ-024-2008./ І.Петришин, О.Середюк, Я.Безгачнюк, Д.Середюк.– [Чинна від 2008-09-01].–Івано-Франківськ: ДП "Івано-Франківськстандартметрологія", 2008. – ІІ, 11 с. – (Нормативний документ Держспоживстандарту України: Інструкція).

42. Метрологія. Лічильники газу. Методика експериментальних досліджень впливу тиску і температури природного газу на метрологічні характеристики: РМУ-025-2008. / І.Кісіль, О.Середюк, І.Петришин, Я.Безгачнюк.  – [Чинна від 2008-09-01]. – Івано-Франківськ: Івано-Франк. Націон. техн. ун-т нафти і газу; ДП "Івано-Франківськстандартметрологія", 2008. – ІІ, 19 с. – (Нормативний документ Держспоживстандарту України: Інструкція).

43. Сличение обьемно–поршневой дискретно–динамической поверочной систе-мы с государственным эталоном единицы массового расхода газа / И.С. Бродин, О.Е. Середюк, З.М. Бродин, А.П. Герасимов, В.Д. Куликов // Развитие системы метроло-гического обеспечения измерений расхода и количества веществ:  VI Всесоюзн. научн.–техн. конф., 20–22 ноября 1991 г., Казань: тез. докл. – Казань, 1991. – С. 90–91.

44. Петришин І.С. Методологія звіряння еталонів об'єму і об'ємної витрати газу / І.С. Петришин, О.Є. Середюк // Системи транспортування, контролю якості та обліку енергоносіїв:  1-а Міжнар. наук.-практ. конф.,  27–29 листопада 1997р,  Львів: матеріали доп. – Львів, 1997. – С.206–212.

45. Середюк О.Є. Вдосконалення алгоритму функціонування вагового компенсатора дзвонових витратовимірювальних еталонів / О.Є. Середюк // Наука і освіта 2004: VII Міжнар. наук.-практ. конф., 10-25 лютого 2004 р., Дніпропетровськ: матеріали конф. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.67–69. – (Серія: Технічні науки; том 63).

46. Середюк О.Є. Метрологічні аспекти і перспективи застосування еталонів у витратометрії природного газу / О.Є. Середюк  // Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія–2004): ІV міжнар. наук.-техн. конф., 12-14 жовтня 2004р., Харків: наук. праці конф.: у 2 т. –  Т. 2. – Харків: ННЦ„Інститут метрології”, 2004. – С. 186–188.

47. Середюк О.Є. Принципи побудови еталонів передавання одиниці об’єму природного газу в контексті державної повірочної схеми / О.Є. Середюк // Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія–2006): V міжнар. наук.-техн. конф., 10–12 жовтня 2006р., Харків: наук. праці конф.: у 2 т. – Т.2. – Харків: ННЦ„Інститут метрології”, 2006. – С. 219 –222.

48. Крук И.С. Методология создания эталонов передачи единицы расхода природного газа / И.С. Крук, О.Е. Середюк // Коммерческий учет энергоносителей: 25-я междун. научн.–практ. конф., 22–24 мая 2007г., Санкт-Петербург: труды  конф. – СПб.: Борей-Арт, 2007. – С.350–360.

49. Середюк О.Є. Тенденції розвитку і проблеми створення метрологічного забезпечення обліку природного газу/О.Є.Середюк//Метрологія та вимірювальна тех-ніка (Метрологія–2008): VІ Міжнар. наук.-техн. конф., 14-16 жовтня 2008р.,Харків: наук. праці конф.: у 2 т. Том 2.– Харків: ННЦ „Інститут метрології”, 2008.– С.168–171.

50. Середюк О.Є. Метрологічне забезпечення мобільних засобів технічної діагностики витратомірів і лічильників газу/ О.Є. Середюк  // Сучасні прилади, матеріали та технології для технічної діагностики та неруйнівного контролю нафтогазового, хімічного та енергетичного обладнання. Сучасний підхід до підготовки фахівців з НК і ТД: наук.-техн. конф.,  2-6 грудня 1996р., Івано-Франківськ: матеріали конф. –  К.:НВФ "Ультракон",1996. – С.50–52.

51. Середюк О.Є. Розширення функціональних можливостей дзвонових витратовимірювальних установок / О.Є. Середюк  // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу ун-ту: тези доп. – Івано-Франківськ, 1998. – С.83.

52. Експрес–контроль та технічна діагностика промислових лічильників газу в експлуатації / І.С. Петришин, Я.В. Безгачнюк, О.Є. Середюк, М.В.  Кузь., Б.І. Прудніков, А.Г. Бестелесний // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики промислового обладнання: 3-я наук.–техн. конф. і виставка, 3–6 грудня 2002р., Івано-Франківськ: матеріали конф. –  Івано–Франківськ: ІФНТУНГ, 2002. – С. 94–97

53. Середюк О.Є. Метрологічна модель повірочної установки на базі резервуара високого тиску / О.Є. Середюк, І.С. Петришин // Вимірювання витрати та кількості газу і нафтопродуктів: 3–я всеукр. наук.–техн. конф., 26–28 березня 2003 р., Івано–Фран-ківськ: матеріали конф. – Івано–Франківськ: ІФНТУНГ, “Факел”, 2003.–С.112–114.

54. Середюк О.Є. Дослідження похибки від вологості повітря в повірочних установках  PVT–типу / О.Є. Середюк, В.В. Костинюк // Приладобудування 2004: стан і перспективи: 3-я наук.–техн. конф., 20–21 квітня 2004 р.,  Київ: зб. наук. праць. – К.: ПБФ НТУУ “КПІ”, 2004. – С. 245–246.

55. Середюк О.Є. Спектральний аналіз інформативних параметрів дзвонових витратовимірювальних установок / О.Є. Середюк, І.С. Петришин, Д.О. Середюк //  Приладобудування 2005: стан і перспективи: 4-а наук.–техн. конф., 26–27 квітня 2005 р., Київ: зб. наук. праць. – К.: ПБФ, НТУУ “КПІ”, 2005. – С. 272–273.

56. Експериментальні дослідження метрологічних характеристик послідовно з’єднаних лічильників газу різних типів / Б.І. Прудніков, І.М. Коляджин, О.Є. Середюк, С.А. Чеховський // Вимірювання витрати та кількості газу: 5-а всеукр. наук.-техн.конф., 23–25 жовтня 2007 р.,  Івано-Франківськ: матеріали конф. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, “Факел”, 2007. – С.22–23.

57. Узагальнена метрологічна модель еталонів об’єму та об’ємної витрати газу / О.Є. Середюк // Приладобудування 2008: стан і перспективи: 7-а наук.-техн.конф.,  22-23 квітня 2008 р, Київ: зб.тез доп. – К.: ПБФ, НУТУУ «КПІ», 2008. – С.244–245.

АНОТАЦІЯ

Середюк О.Є. Метрологічне забезпечення відтворення і передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати природного газу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2009.

Дисертаційна робота присвячена розв’язанню  важливої науково-прикладної проблеми забезпечення єдності вимірювань об’єму та об’ємної витрати природного газу шляхом розвитку теорії і розроблення нових та вдосконалення існуючих методів та засобів відтворення та передавання вказаних фізичних одиниць в галузі метрологічного забезпечення засобів обліку природного газу.

Для вирішення сформульованої проблеми проведені теоретичні дослідження основ функціонування еталонних установок відтворення об’єму та об’ємної витрати газу, що дало можливість вдосконалити їх конструкцію і розвинути метрологічні моделі, завдяки чому досягається підвищення їх точності на (0,05…0,15)% в залежності від конкретних типів установок. Набула подальшого розвитку методологія передавання одиниць  об’єму та об’ємної витрати природного газу шляхом її розроблення для умов зміни виду робочого середовища при переході з повітря на природний газ. Вдосконалені методологічні і технічні аспекти звірення робочих еталонів з використанням компаратора на базі витратомірів критичного витоку газу. Запропонована концепція розвитку чинної Державної повірочної схеми для засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу, яка реалізує метод безпосереднього звірення при передаванні одиниць до еталонних і робочих засобів вимірювальної техніки, які функціонують на природному газі. Розроблені два організаційно-методичні нормативні документи з метрології, які пов’язані з методикою експериментальних досліджень впливу тиску і температури природного газу на метрологічні характеристики лічильників газу і методикою звірення еталонів об’єму і об’ємної витрати газу дзвонового типу.

Ключові слова: природний газ, об’єм, об’ємна витрата, єдність вимірювань, еталонна установка, метрологічне забезпечення, передавання, звірення, похибка вимірювань, невизначеність вимірювань.

ANNOTATION

Seredyuk О.Ye. Metrologycal assurance of recreation and transmission of units of volume and volume flow of natural gas. – Manuscript.

The dissertation is aimed at gaining the scietific degree of the Doctor of Technical Science on the speciality 05.01.02 – Standardization, Certification and Metrology assuarance. – National university «Lviv politechnic», Lviv, 2009.

This is devoted to the decision of the important scientifically-applied problem of unity providing for measurings of volume and volume flow of natural gas by development of theory at the same time development of new and perfection of existent methods and facilities of recreation and transmission of units of volume and volume flow of natural gas in the metrology providing industry of natural gas account.

It is shown that the problem which gets solved is very actual for Ukraine. Theoretical researches of the functionality bases were held, using the results of  modelling of the physical processes that are reside for standards of volume and volume flow of gas. It gave the possibility to develop the principles of constructions and structure of their metrology models, due to what the increase of their exactness is achieved on (0,05…0,15)% depending on the concrete types of standards. There was developed methodology of transmission of units of volume and volume flow of natural gas by its development taking into account the conditionof changing the working environment from air to the natural gas and perfection of methodology at the transmission of the indicated units using the air as working environment. The was developed conception of improvement the operating State verification chart for measuring the volume and volume flow of gas, which will realize the method of direct collation at the transmission of units to standard and working instruments of measuring technique, which work on natural gas. There were developed two normative organizatonally-motodological documents in metrology area, which are related to the experimental researches method of pressure and temperature influencing of natural gas on metrology descriptions of gas meters and method of standards collation of volume and volume flow of gas for bell type standarts.

Keywords: natural gas, volume, volume flow, unity of measurings, standard, metrology assurance, transmission, collation, error of measurings, uncertainty of measurings.

АННОТАЦИЯ

Середюк О.Є. Метрологическое обеспечение воспроизведения и передачи единиц объема и объемного расхода природного газа. - Рукопись.

Диссертация на получение научной степени доктора технических наук за специальностью 05.01.02 - стандартизация, сертификация и метрологическое обеспечение. - Национальный университет «Львовская политехника», Львов, 2009.

Диссертационная работа посвящена решению  важной научно-прикладной проблемы обеспечения единства измерений объема и объемного расхода природного газа путем развития теории и разработки новых и усовершенствования существующих методов и средств воспроизведения и передачи единиц объема и объемного расхода природного газа в отрасли метрологического обеспечения средств его учета.

Показано, что указанная проблема является очень актуальной для Украины. Для ее решения на базе моделирования физических процессов эталонных установок воспроизведения объема и объемного расхода газа проведены теоретические исследования основ функционирования, что дало возможность усовершенствовать их конструкцию и развить их метрологические модели путем исследования неизученных до сих пор составляющих погрешности. Благодаря этому стало возможным достижение повышения их точности метрологической аттестации на (0,05…0,15) % в зависимости от конкретных типов эталонов. Разработана обобщенная метрологическая модель эталонных расходоизмерительных установок с использованием теории неопределенности в измерениях, на базе которой осуществлена актуализация метрологических моделей рабочих эталонов и эталонов передачи.

Разработаны новые алгоритмы функционирования, технические решения и конструкции рабочих эталонов, в частности, колокольных расходоизмерительных установок, установок на базе емкости высокого давления и установок с использованием сопел критического истечения газа, а также эталонов передачи единицы расхода на базе расходомеров переменного перепада давления, которые защищены патентами Украины. Указанные рабочие эталоны и эталоны передачи предназначены прежде всего для функционирования на природном газе.

Предложена новая методология передачи единиц  объема и объемного расхода природного газа путем ее разработки для условий изменения вида рабочей среды при переходе из воздуха на природный газ и усовершенствована методология  передачи указанных единиц с применением воздуха как рабочей среды. Получили развитие методология и технические аспекты сличения рабочих эталонов с использованием компаратора на базе критических расходомеров с оцененной теоретико-экспериментальным путем суммарной неопределенности нахождения коэффициента расхода (0,09...0,1) %.

Разработана концепция развития действующей в Украине Государственной поверочной схемы для средств измерения объема и объемного расхода газа, которая реализует метод непосредственного сличения при передаче единиц к эталонным и рабочим средствам измерительной техники, которые функционируют на природном газе. Разработаны два организационно-методических нормативных документа из метрологии, которые регламентируют методику сличения эталонов объема и объемного расхода газа колокольного типа и методику экспериментальных исследований влияния давления и температуры природного газа на метрологические характеристики счетчиков газа.

Ключевые слова: природный газ, объем, объемный расход, единство измерений, эталонная установка, метрологическое обеспечение, передача, сличение, погрешность измерений, неопределенность измерений.