Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

## Яцук Юрій Васильович

# 53

Покращання метрологічних характеристик цифрових перетворювачів температури в робочих умовах експлуатації

05.11.04 – прилади та методи вимірювання теплових величин

#### Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

#### Львів – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Національному університеті "Львівська політехніка" Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Стадник Богдан Іванович, директор Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, завідувач кафедри "Інформаційно-вимірювальні технології" Національного університету "Львівська  політехніка"

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,

Семерак Михайло Михайлович, професор кафедри наглядово-профілактичної діяльності, Державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів.

кандидат технічних наук, доцент

Паракуда Василь Васильович,

Держане підприємство “Науково-дослідницький інститут метрології вимірювальних і управляючих систем” (ДП “НДІ “Система”), генеральний директор, м. Львів.

Захист дисертації відбудеться "30" січня 2009 року о _1400_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Національному університеті "Львівська політехніка" (79013, Львів-13, вул. С.Бандери, 12, ауд. 226 головного корпусу).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" за адресою: 79013, Львів, вул. Професорська, 1.

Автореферат розісланий  “24” грудня 2008 року.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, д.т.н., професор

Луцик Я.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. На результати вимірювань температури суттєво впливають умови вимірювань - механічні навантаження, кліматичні впливи, наявність чи відсутність активно шкідливого середовища, в якому експлуатуються термометри або їх елементи. Тому в сучасних умовах одним із найважливіших параметрів термометрів є їх метрологічна надійність, для забезпечення якої на практиці постійно контролюють процеси вимірювань. В багатьох випадках вимога достовірності отримуваної вимірювальної інформації суттєво ускладнюється просторовою розпорошеністю термометрів, а поступові деградаційні зміни компонентів та деталей термометрів можуть призводити до метрологічних відмов в межах міжперевірного інтервалу.

Вітчизняні та міжнародні нормативні документи ДСТУ 3921 (ISO 10012) рекомендують впроваджувати методи контролю процесів вимірювання, які базуються на регулярному перевірянні та відповідному регулярному аналізуванні контролю даних вимірювання і застосування на всіх рівнях вимірювань від калібрування еталонів зовнішньою метрологічною лабораторією до власних регулярних перевірок. Незважаючи на велику кількість робіт з реалізації оперативного метрологічного контролю за такими напрямками як розроблення основ конструювання приладів та методів опрацювання сигналу інтелектуальних перетворювачів температури при розгляді задач комплексного контролю якості протікання технологічних процесів, головні задачі розв’язані лише для стандартних сенсорів.

Аналіз інтелектуальних перетворювачів температури, показав, що їх застосування без обмежень взаємозамінності перетворювачів, досягнення автоматичного самоналаштування, коли перетворювач під’єднано, автокалібрування перетворювачів, в тому числі і дистанційного, здійснюється не завжди коректно, не охоплює всього вимірювального каналу. Це обмежує вимоги високої метрологічної надійності та точності контролю, продуктивності здійснення таких операцій.

Розвиток способів для покращання метрологічних характеристик цифрових перетворювачів температури в робочих умовах експлуатації, методик здійснення оперативного метрологічного контролю дасть змогу сформувати єдиний методологічний підхід до дослідження методів калібрування інтелектуальних цифрових перетворювачів температури, створити основи для метрологічної перевірки цифрових термометрів на місці експлуатації.

Мета дисертаційної роботи полягає у вдосконаленні методик підвищення метрологічної надійності цифрових термометрів на місці експлуатації.

Для ефективного розв’язання цієї задачі потрібно провести:

- аналіз існуючих методів побудови сучасних цифрових термометрів для роботи із стандартними та іншими промислового використання первинними вимірювальними перетворювачами та можливостей автокалібрування в розпорошених системах вимірювання температури;

- вдосконалення фізико-математичних моделей температурних сенсорів на основі p-n переходу та алгоритму роботи, створення структур цифрових напівпровідникових термометрів для підвищення їх метрологічної надійності з використанням кодокерованих мір;

- розроблення методик та засобів здійснення оперативного метрологічного контролю цифрових терморезистивних термометрів на місці експлуатації та аналіз особливостей побудови цифрових терморезистивних термометрів підвищеної метрологічної надійності з використанням кодокерованих мір, які можуть працювати з ТО, що під’єднуються три- та чотиридротовими лініями зв’язку;

- вдосконалення методу визначення геометричних розмірів чутливих елементів малогабаритних ТО та їх експериментальна перевірка;

- аналіз можливостей метрологічної перевірки цифрових термометрів для роботи з малогабаритними сенсорами на місці експлуатації з використанням калібраторів температури;

- розроблення та експериментальна перевірка зразків цифрових термометрів для роботи з малогабаритними сенсорами.

Об’єкт досліджень – процес покращання метрологічних властивостей цифрових термометрів для роботи  з малогабаритними сенсорами з використанням кодокерованих мір.

Предмет досліджень – принципи, методи та засоби побудови цифрових термометрів підвищеної метрологічної надійності для роботи з малогабаритними термоелектричними, терморезистивними та діодними сенсорами температури.

Наукова новизна основних результатів і положень, що виносяться на захист, полягає в розробленні методів технічної реалізації, здійснення оперативного метрологічного контролю за протіканням вимірювальних процесів на місці експлуатації інтелектуальних цифрових перетворювачів температури:

1. Установлена залежність методичної похибки діодних температурних сенсорів як функції основних конструктивних та електрофізичних параметрів – вимірювального струму, опорів бази та виводів, концентрації домішок, конфігурації p-n переходу та його опору ізоляції, що дало можливість уточнити їх фізико-математичну модель та усунути вплив нестабільних параметрів на результат вимірювання температури.

2. Вперше запропоновано алгоритм адитивно-мультиплікативного калібрування цифрових діодних термометрів з модуляцією вимірювальних струмів на основі використання кодокерованих мір напруги, що уможливлює їх перевірку на місці експлуатації.

3. Виявлено, що завдяки використанню кодокерованих мір опору є можливість реалізації оперативного метрологічного контролю протікання процесів вимірювання температури цифровими терморезистивними термометрами, які працюють за диференційним методом вимірювання та зменшити похибки, зумовлені тридротовою лінією зв’язку, практично до значень притаманних термометрам з чотиридротовою лінією зв’язку.

4. Експериментально показано, що на основі нагріву та поступового переміщення з газового у рідинне середовище чутливого елементу термометра можна зменшити до +1% похибку неруйнівного визначення геометричних розмірів чутливого елементу і, таким чином, зменшити методичні похибки під час їх метрологічної перевірки з допомогою малогабаритних калібраторів температури.

Основні теоретичні результати перевірені на макетах цифрових термометрів.

Практична цінність дисертації полягає в розробленні теоретичних та інженерних положень, спрямованих на забезпечення метрологічної надійності та забезпечення можливостей метрологічної перевірки цифрових термометрів з малогабаритними термометрами на місці експлуатації з використанням кодокерованих мір, а також у експериментальній та практичній перевірці деяких основних теоретичних постулатів:

- розроблена методика експериментальних досліджень геометричних розмірів чутливих елементів термоперетворювачів опору дає можливість зменшити методичну похибку їх метрологічної перевірки з використанням малогабаритних калібраторів температури завдяки коректному визначенню глибини занурення, а також слугувати вихідними даними під час розроблення конструкції таких калібраторів температури, що дасть можливість забезпечити мінімально можливі габарити при максимально можливому часі відтворення зразкових значень температури;

- результати дослідження показали високу ступінь збіжності з теоретичними постулатами і можуть бути рекомендовані до виконання дослідно-конструкторських робіт з проектування цифрових діодних термометрів на основі уточненої фізико-математичної моделі, алгоритму роботи та їх структури;

- розроблений адитивно-мультиплікативний алгоритм калібрування цифрових діодних термометрів дає можливість коректного калібрування таких термометрів, у тому числі і віддаленого, наприклад, через інтерфейс ІЕЕЕ Р1451, з оперативним віддаленим контролем результатів калібрування;

- уведення в структуру цифрових терморезистивних термометрів для роботи з тридротовими ТО кодокерованих мір опору дає змогу зменшити похибку, зумовлену різницями опорів струмових ліній зв’язку, до значень притаманних термометрам з чотиридротовою лінією, причому це може бути використане у вже розроблених мікропроцесорних пристроях шляхом певних змін їх програмного забезпечення;

- результати дисертаційної роботи можуть бути використані в житлово-комунальному господарстві України для розроблення систем індивідуального обліку спожитого тепла на основі матричних вимірювальних систем, в яких діодні сенсори температури також виконуватимуть роль комутаторів вимірювальних каналів;

- розроблений алгоритм роботи та структура діодних сенсорів температури може бути використана для побудови термоанемометричних лічильників природного газу, холодної і гарячої води.

Наукові результати можуть бути використані у навчальному процесі кафедри «Інформаційно-вимірювальних технологій», а саме, в курсі «Основи термометрії». Результати роботи можуть використовуватись при проведенні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і також можуть бути корисними аспірантам, магістрам та спеціалістам з вимірювальної техніки та якості продукції.

Реалізація результатів досліджень. Результати досліджень, отриманих в дисертаційній роботі використані при виконанні держбюджетних робіт, які проводились протягом 2004–2007 років:

- «Розроблення будинкових систем для індивідуального обліку спожитого тепла, води, газу з оцінкою їх якості”, (ДБ/СТЕП). (№ держреєстрації 0104U002312), виконаної у 2004-2006 рр. у Національному університеті „Львівська політехніка”;

- «Дослідження методів і створення науково-методичних основ для розробки засобів гранулометрії”, (ДБ/Гранулометр). (№ держреєстрації 0105U000610), виконаної у 2005-2006 рр. у Національному університеті „Львівська політехніка”.

Апробація роботи. Результати досліджень, що включені до дисертації, оприлюднені на таких наукових конференціях та симпозіумах:

- VIII міжнародна конференція “Температура-2003”. – Львів, 17-19 вересня 2003 р.;

- міжнародна конференція “Метрологія та вимірювальна техніка” (Метрологія-2006). - 13-15 жовтня 2006 р., Харків;

- XIII міжнародна конференція з автоматичного управління (Автоматика-2006). – Вінниця, 25-28 вересня 2006 р.;

- 4-th IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. – Dortmund, Germany, September 6-8, 2007;

- SAS-2007 IEEE Sensors Applications Symposium, San Diego, California USA, 6-8 February 2007.

Публікації. Результати дисертації опубліковані у 7 статтях наукових журналів та збірників наукових праць, що включені ВАК України до переліку фахових видань, у матеріалах і тезах 5 конференцій, захищені 2 патентами України.

Особистий внесок здобувача. Основний зміст роботи, всі теоретичні та практичні результати, висновки і дослідження, які представлено до захисту, одержані автором особисто. У публікаціях, написаних у співавторстві, автору належить: розроблення математичної моделі функції перетворення та структури цифрових уніфікованих термометрів [2, 6, 7]; розроблення структурної схеми та проведення експериментальних досліджень [3, 8-10]; розроблення та перевірка математичних моделей цифрових термометрів [4, 5, 11].

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку основної використаної літератури та додатків. Робота містить 124 сторінок основного тексту, список літератури з 122 найменувань, 29 сторінок додатків. Загальний обсяг дисертації - 165 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, показано зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету та задачі досліджень, вказані об’єкт, предмет та методи дослідження, окреслено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, вказано особистий внесок здобувача у результатах досліджень, на основі яких побудована дисертація, подано апробацію результатів дисертації, а також перелік публікацій, у яких висвітлені основні результати дисертаційних досліджень.

У першому розділі розглядаються сучасні методи побудови інтелектуальних цифрових термометрів (ЦТ), які використовуються як традиційними стандартними вимірювальними перетворювачами (СВПТ), так і сенсорами, виготовленими за мікроелектронними технологіями – мікросенсорами МСТ. В промисловості використовуються усі типи СВПТ, за винятком шумових, а номінальні статичні характеристики перетворення (НСХ) стандартизовані тільки для ТП та ТО, що свідчить про добру відтворюваність їх реальних статичних характеристик перетворення від зразка до зразка під час промислового виробництва, задовільну для практики точність та стабільність перетворення в умовах промислової експлуатації. НСХ термісторів, термодіодів та термотранзисторів на сьогодні не стандартизовані через їх неприпустимо великий для практики розкид характериситк перетворення від зразка до зразка. Однак, порівняно із стандартними СВПТ їх незаперечними перевагами є високі швидкодія, малі масо-габаритні показники, що дає можливість практично точкових вимірювань температури, невисока вартість. Тому, в діапазоні від –50 до +2000С, де зосереджена велика кількість технічних вимірювань температури, такі СВПТ постійно приваблюють розробників та споживачів засобів вимірювань та спонукають до активних пошуків стосовно покращання метрологічних характеристик термометрів. Можливості покращання характеристик термісторних термометрів у першу чергу пов’язані з технологічними чинниками, особливо з успіхами мікроелектроніки, та, на даний час, реалізуються достатньо повільно.

Провідні світові виробники, зокрема фірма Analog Device, виготовляють низку інтегральних АЦП, на базі яких з використанням додаткового мікропроцесорного блоку керування та блоку відображення цифрової інформації легко може бути побудований інтелектуальний термоелектричний термометр. Однак, навіть під час використання інтелектуальних цифрових термоелектричних термометрів практично не можливо здійснювати оперативне метрологічне контролювання протікання процесів вимірювання температури та забезпечити в подальшому можливість метрологічної перевірки на місці їх експлуатації.

Стандартні металеві термоперетворювачі опору ТО на сьогодні забезпечують найвищу точність вимірювання температури в діапазоні від –200 до +7500С. ТО під’єднуються до вторинних приладів з допомогою дво-, три- або чотиридротових ліній зв’язку. Тільки чотиридротова схема під’єднання ТО до ВП забезпечуватиме інваріантність результату вимірювання до опорів за умов, якщо пара дротів, через які протікає вимірювальний струм, увімкнена послідовно з високим вихідним опором генератора струму, а пара потенціальних – послідовно з високим вхідним опором ВП. Під час використання тридротових ліній зв’язку на результат вимірювання температури впливатиме тільки різниця опорів двох дротів, через які протікає вимірювальний струм. Для зменшення впливу цієї різниці використовують або зменшення значення цієї різниці до нуля, або операцію зміни значень певних елементів в тракті перетворення сигналу у вторинних приладах (ВП). Однак, в обох випадках під час зміни температури довкілля виникатиме складова похибки, зумовлена як різницею опорів цих двох дротів, так і узагалі різними температурами дротів, а також їх температурними коефіцієнтами опору (ТКО).

З урахуванням зробленого аналізу, можна зробити висновок про відсутність засобів оперативного контролю протікання вимірювальних процесів в сучасних АЦП для роботи з ТО, особливо з тридротовими лініями зв’язку. Окрім цього, в таких ЦТ не передбачена можливість автоматичного коригування АСП, що суттєво погіршуватиме його метрологічні властивості в робочих умовах експлуатації. Метрологічна надійність таких ЦТ може забезпечуватись тільки традиційними методами - достатньо частими метрологічними перевірками, що вкрай незручно на практиці.

У найширше використовуваному діапазоні вимірювання (-50...+150)0С на сьогодні конкурентами металевих ТО стають напівпровідникові сенсори НСТ, особливо діодні. Точність таких температурних сенсорів практично визначається методичною похибкою, з якою встановлена температурна залежність напівпровідникового сенсора, похибкою коефіцієнта перетворення АЦП та похибкою встановлення значень вимірювальних струмів. Для вимірювального діапазону від –55 до +1500С серійно виготовляються НСТ з межею допустимих значень похибки ±(0,5...0,9)0С, чутливістю 10 мВ/K, сталою часу 50 мс та вартістю $ (0,5...1,0). Однак, до недоліків таких ЦТ треба віднести насамперед недостатню для багатьох практичних застосувань точність (похибка у кращому випадку складає одиниці Кельвіна).

Для підвищення метрологічної надійності вимірювальні перетворювачі температури на сьогодні стають все більш інтелектуальними – коригують похибки вимірювань завдяки наявності функції автокалібрування, розраховують значення результату вимірювань шляхом опрацювання низки результатів проміжних перетворень, програмуються або автоматично налаштовуються на роботу з потрібними типами температурних сенсорів, обмін інформацією через стандартні інтерфейси тощо. До недоліків сучасних розпорошених вимірювальних систем температури необхідно віднести малу метрологічну надійність через некоректність здійснення процедури автокалібрування та неможливість здійснення оперативного метрологічного контролю вимірювальних каналів. При цьому змінюється і конфігурація вимірювального кола, і проявляється небажаний вплив залишкових параметрів комутаційних елементів. Автокалібруванням практично не охоплюється частина вимірювального кола від формування вимірювальних струмів для ТО та НСТ до отримання на них сигналів вимірювальної інформації, зазвичай напруги постійного струму. Тому, на сьогодні однією із найактуальніших завдань вимірювальної техніки є розроблення коректних систем автоматичного калібрування вимірювального тракту. Це дасть можливість забезпечити задану метрологічну надійність засобів вимірювання, проводити оперативне контролювання протікання вимірювальних процесів, уможливити процедуру метрологічної перевірки вимірювальних засобів безпосередньо на місці експлуатації.

В другому розділі наголошено, що метрологічні характеристики сучасних промислових термометрів переважно визначаються параметрами первинних вимірювальних перетворювачів температури. Наприклад, навіть для найточнішого із серійних сенсорів - платинових ТО класу А при температурах декілька сотень градусів Цельсія межа допустимих значень похибки може сягати ±1,5 К. Певною мірою покращити параметри цифрових термометрів ЦТ можна, використовуючи структурні методи підвищення точності з автоматичною корекцією похибок всього вимірювального тракту. Така корекція базується на застосуванні калібраторів температури, які можуть конструктивно виконуватись або вбудовуваними в захисну арматуру ТО, або знімними, що встановлюється лише на час калібрування. Знімні калібратори температури (КТ), порівняно із вбудованими не погіршують динамічних властивостей ТО. Однак, для їх коректного використання доцільно знати геометричні розміри чутливого елемента ТО з метою зменшення методичних похибок, пов’язаних із глибиною занурення ТО. Очевидно, що обґрунтовано можна вибрати метод дослідження цих методичних похибок на основі рівняння теплового балансу ТО при незмінному агрегатному стані вимірюваного середовища і постійній температурі тіл та розроблено методику, що базується на розігріві ТО вимірювальним струмом, який поміщений у пасивний термостат. Суть цього методу визначення необхідної глибини занурення термометра в середовище, полягає в тому, що ТО повільно або маленькими кроками занурюється в середовище і спостерігають, як буде змінюватись вимірювана величина (рис. 1).

Коли вимірювана величина перестане змінюватись, за умови, що температура середовища, температура якого вимірюється, є сталою, то це і визначатиме мінімально не об-хідну глибину зану-рення. Ідеальний перебіг температури можливий за насту-пних умов: темпера-тура повітря є не-змінною, відсутні градієнти темпера-тури у рідині і газі, площа поверхні сен-сора дорівнює нуле-ві (точковий сен-сор), відсутня пере-дача тепла всереди-ні термометра. Цей метод не є склад-ним, тому що для його реалізації необхідно лише джерело струму, вольтметр, термостат (для того, щоб забезпечити сталу температуру середовища, наприклад рідини) і пристрій, з допомогою якого можна міліметр за міліметром занурювати термометр у середовище з вимірюваною температурою. Опрацювання даних здійснюва-лось на комп’ютері з допомогою про-грамного пакету Mathlab. Були використані такі ТО - три ТО фірми Conatex Mess- und Regelungstechnik GmbH, St. Wendel, чотири ТО фірми H. Heinz Messwiderstände GmbH, Elgersburg, три ТО ВАТ “НВО “Термоприлад” ім. В. Лаха”. Зовнішній діаметр всіх ТО складає 1 мм і довжина ТО Conatex 520 мм, Heinz 535 мм, Термоприлад 525 мм. Результати проведених експериментальних досліджень для од-ного ТО підтвер-дили теоретичні припущення (рис. 2). З аналізу графіків на рис. 2 можна зробити вис-новок про мож-ливість визначен-ня геометричних розмірів ТО з допомогою тер-мічних методів. На графіках може бути декілька то-чок перегину. Відстань до “дру-гої точки переги-ну” показує поча-ток чутливого елемента. Коли графік темпера-турного перебігу термоперетворю-вача не має цієї точки, то мож-ливо, що відстань від чутливого елементу до початку захисної трубки є меншою від 1 мм (дискретність встановлення глибини занурення). Коли різниця між температурами на сусідніх позиціях є меншою від 1 К, то це означає, що термічним способом знайдено закінчення чутливого елементу.

Під час використання тридротової з’єднувальної лінії АСП ΔUL інтегральних АЦП (як різницю вхідних напруг) визначимо за співвідношенням

ΔUL=IOHRLH(δ01+δL1)−(δ02+δL2)+αHθL(δL1+δα1)−(δL2+δα2), 	(1)

де RL1(θL), RL2(θL) – опори обох дро-тів, через які про-тікає вимірю-вальний струм; θL - температура до-вкілля; RL1(θL)≈ ≈RLН[1+δL2+αHθL·(1+δL2+δα2)]; RL2(θL)≈RLН[1+ +δL2+αHθL(1+δL2++δα2)]; RLН, αH – відповідно, номі-нальні значення опорів RL1 та RL2 обох ліній зв’яз-ку, і номінальні значення їх ТКО; δL1, δL2 – відносні похибки опорів RL1 та RL2 обох ліній зв’яз-ку; δα1, δα2 - відносні похибки ТКО опорів RL1 та RL2 обох ліній зв’язку; δ01, δ02 – відносні похибки обох вимірювальних струмів IOUT1 та IOUT2.

Для суттєвого зменшення похибки, зумовленої цією різницею необхідно здійснювати підгонку значень одного з опорів - RL1 або ж RL2 - залежно від знаку цієї різниці. Окрім значної трудомісткості та незручності такої підгонки, здійснюваної безпосередньо на вимірюваному об’єкті та для фіксованого значення температури, зі зміною значень цієї температури виникатиме похибка, зумовлена неідентичністю параметрів обох дротів ліній зв’язку

ΔΔUL=IOHRLHΔδ01−Δδ02±αHΔθL(δL1+δα1)−(δL2+δα2), 	(2)

де Δδ01, Δδ02 – відносна часова та температурна зміна значень обох вимірювальних струмів.

З метою оцінювання максимально можливого діапазону зміни опорів ліній зв’язку приймемо їх значення такими ж, як і для більшості вторинних приладів, що вимірюють температуру в комплекті з ТО (RC1≈RC2=10 Ом), розкид значень питомих опорів мідних дротів відповідно до рекомендацій МЕК в межах ρ=(1,709...1,739) 10-4 Ом·м, розкид ТКО міді Δα=4·10-5 1/К і допуск на діаметр мідних дротів згідно з вимогами чинних нормативних документів, визначимо різницю опорів з’єднувальних ліній при температурі довкілля 200С ΔRС=1,25 Ом. Під час зміни температури довкілля на 200С різниця опорів з’єднувальних ліній відповідно зміниться на ΔΔRС(ΔΘдвк=200С)=0,13 Ом. В одиницях вимірюваної температури при R0=100 Ом різниця опорів з’єднувальних ліній призводитиме до зміни показів ЦТ на 1,25 Ом/0,4 Ом/К≈3,1 К, а її температурна зміна 0,13 Ом/200С /0,4 Ом/К≈0,3 К, що вимагатиме проведення додаткового коригування в ЦТ. Для коригування похибок в розробленій структурі ІЦТ, призначених для роботи як з три-, так і з чотиридротовими лініями зв’язку, використані подані в другому розділі рекомендації (рис. 3). Значення коду N3X результату вимірювання опору RX для тридротової лінії зв’язку

N3X=KAm1−m2 K11+ΔАЦП/E0RXRN+RC1−RC2μ21+μ22K2K1−K3K1 ,	(3)

де Е0 – значення опорної напруги; АЦП – еквівалентна АСП АЦП цифрового вольтметра, зведена до входу опорної напруги; КА – коефіцієнт перетворення аналогової величини в код у цифровому вольтметрі; к1, к2, к3 – коефіцієнти передачі суматора відповідно для кожного із трьох його входів; m1, m2 – коефіцієнти передачі подільника ПД перетворювача ПОН відповідно в першому та другому циклах перетворення; RХ, RN – відповідно, опір ТО та струмозадавального резистора; RC1, RC2 – відповідно опори першого та другого струмового дротів лінії зв’язку; µ21, µ22 – коди керування першим та другим подільниками напруги КН1, КН2.

При на-лагоджен-ні ЦТ для роботи з тридрото-вою ліні-єю зв’яз-ку замість ТО вста-новлюєть-ся одно значна мі-ра опору з номіналь-ним зна-ченням, що дорів-нює поча-тковому значенню опору ТО при 00С. У залежності від знаку різниці опорів ΔRС встанов-люється значення суми кодів µ21+µ22 більшим, або ж меншим від одиниці (µ21=µ22) і таким, щоб виконувалась рівність RC1−RC2μ21+μ22K2/K1=0. Оскільки, коефіцієнт передачі інтегральних ЦАП практично не залежить від змін температури довкілля, то в широкому температурному діапазоні практично можна очікувати дуже незначних змін цієї рівності. Це означатиме, що результати вимірювань запропонованими інтелектуальними ЦТ для роботи з тридротовими лініями зв’язку практично не залежатимуть від різниці з’єднувальних дротів, по яких протікає вимірювальний струм, в широкому діапазоні зміни температури довкілля.

Проблему підвищення метрологічної надійності ЦТ запропоновано вирішувати по елементним способом – шляхом забезпечення оперативного метрологічного контролю як первинного вимірювального перетворювача, так і ВП. Якщо значення вимірюваної та компенсаційної величин приблизно однакові ХХк, то похибка диференційного методу в основному визначатиметься похибкою міри, яка у цьому випадку повинна бути лінійною і точною, але не обов`язково багаторозрядною. Ще однією суттєвою перевагою диференційного методу вимірювань є можливість забезпечення малого часу вимірювань за умови використання швидкодійних АЦП. І, нарешті, дуже привабливою у практичному аспекті рисою цього методу є відносно невеликі апаратні затрати. Треба відмітити, що диференційний метод вимірювання можна реалізувати лише за умови наявності точного зворотного перетворювача коду у фізичну величину, однорідну з вимірюваною. З появою прецизійних мір-імітаторів електричного опору з`явилась можливість його реалізації і при вимірюванні температури з резистивними первинними вимірювальними перетворювачами. Вимірювання опору ТО здійснюється за чотири цикли роботи (рис. 4). У першому циклі блок керування БК встановлює нульовий код в КПН, певне значення коефіцієнта поділу опорної напруги у компенсаційному mk каналі, під`єднує до приладу опорну напругу та встановлює коефіцієнт к1 передачі диференційного підсилювача ДП і значення опорної для АЦП напруги n1Е0. Для коригування похибок, зумовлених напругами зміщення у вимірювальному колі, в другому циклі до вимірювального каналу під’єднується опорна напруга mR2E0. У третьому циклі перетворення до обох входів термометра під’єднується опорна напруга, подається до КПН код N1к, який встановлює на виході компенсаційного каналу напругу Uk=mkE0+eMK⋅(1+δμ)N1k/Nmk, де  - відносна похибка КПН; mк, еМК – відповідно, значення коефіцієнта поділу опорної напруги та напруга зміщення блоку МК в компенсаційному каналі на даному діапазоні вимірювання опору ТО; Nmk=εa1нmR1н−mR2нRxm/RNн - номінальне значення коду КПН, яке відповідає максимальному вимірюваному значенню опору Rxm. ТО.

У цьому ж тре-тьому циклі перет-ворення збільшу-ється чутливість перетворення шля-хом збільшення коефіцієнта пере-дачі к2 ДП і(або) зменшення зна-чення опорної для АЦП напруги n2UT. В четверто-му циклі визнача-ється код N4, значення якого зумовлене напругами зміщення вимірювального кола при підвищеній чутливості перетворення термометра, і знаходиться скориговане значення коду N2к. Значення коду Nх виміряного опору ТО знаходиться за умови підсумовування кодів, одержаних при однаковій чутливості перетворення, за співвідношенням (складовими другого порядку малості нехтуємо)

Nx=N1k+εa1нεa2нN2k=εa1нmR1н−mR2нRxRNн1+δmR1−δmR2−δN−δmk−δμ. (4)

Як видно із рівності (4), похибка вимірювання опору ТО цифровим диференційним термометром визначатиметься лише похибками подільників опорної напруги для вимірювального mR1, mR2 та компенсаційного mк каналів перетворення, резистора , що задає значення вимірювального струму ТО, КПН . Як КПН в розглянутій структурі термометра можна використовувати принципово будь-які подільники напруги, наприклад, інтегральні ЦАП, подільники із широтно-імпульсною модуляцією, на основі магнітних компараторів постійного струму тощо. За цих умов результуюча похибка вимірювання опору ТО може визначатися тільки похибками резисторів, що задають значення вимірювального струму ТО. Їх мала кількість, а також невеликі габарити дають можливість їх конструктивної реалізації як малогабаритного вставного блоку і для забезпечення високої часової стабільності термометра проводити частішу метрологічну перевірку такого блоку.

У третьому розділі проведений детальний аналіз особливостей побудови цифрових діодних термометрів із врахуванням основних конструктивних і електрофізичних параметрів p-n переходів. У першу чергу розглянуті питання розроблення уточненої математичної моделі функції перетворення діодних сенсорів температури (ДСТ) із врахуванням основних параметрів реальних діодів, насамперід таких як вплив теплових, рекомбінаційних та дрейфових струмів, об’ємних опорів, опорів виводів та опорів ізоляції p-n переходу, концентрації акцепторних та донорних домішок, конструкції p-n переходів, коефіцієнта інжекції p-n переходу, коефіцієнта дифузії, рухливості носіїв як функції концентрації домішок та температури, ефекту модуляції опору бази, значення вимірювального струму на нагрів p-n переходу та значення методичної похибки. Детальний аналіз показав, що математичну модель реального ДСТ як функцію багатьох електрофізичних та конструктивних параметрів р-n переходу, серед яких, слід виділити концентрацію донорних домішок Nd, значення вимірювального струму І та опір витоку Rv можна подати трансцендентним рівнянням

Ud=IRAK+2ϕTlnIR/2ISD2+I+IR/ISD+1−Ud/ISDRV−IR/2ISD, 	(5)

де Ud - спад напруги на ДСТ; ISD=IS(1+kig) - еквівалентне значення дифузійного та дрейфового струмів; IR - струм рекомбінації; kig – коефіцієнт інжекції; RАК=RА+RВ+RК - еквівалентне значення опору діода; φт=kTx/q – температурний потенціал; k, q – стала Больцмана та заряд електрона.

З метою уніфікації характеристик перетворення термометрів, що працюють в комплекті з реальними ДСТ (розкид їх характеристик від зразка до зразка за напругою до ±10%, що за чутливості Si ДСТ –2 мВ/К може сягати ±30 К в температурному еквіваленті в околі кімнатних температур), доцільно використовувати метод модуляції вимірювальних струмів. Оскільки, під час модуляції вимірювального струму для трьох його значень чутливість перетворення слабко (як логарифмічна функція) залежить від співвідношення “а” між вимірювальними струмами (І1/І2=а, І3=(2а-1)/аІ1), то при розрахунках прийняте зручне для практичної реалізації генератора імпульсного струму значення а=10. Під час модуляції вимірювального струму результат перетворення ΔU спаду напруги на ДСТ подамо як ΔU=U1−U2−U3−U1=2U1−U2−U3, де U1, U2, U3 – спади напруги на ДСТ під час протікання струмів, відповідно, І1, І2, І3. За виконання умови 2I1−I2−I3=0 забезпечуватиметься інваріантність результату вимірювання до впливу опорів бази, виводів бази, емітера та з’єднувальних ліній RAK. Для подання результату вимірювання у шкалі Цельсія від напруги ΔU слід відняти напругу, значення якої дорівнюватиме U0=ΔU(T00), де Т00=273,15 К=00С. Тоді, номінальна функція перетворення визначатиметься співвідношенням

NXH=kADCTx−T00k/qlna2/2a−1=kADCθxk/qlna2/2a−1, 	(6)

де θx=Tx−T00 - вимірювана температура за шкалою Цельсія; kADC – коефіцієнт перетворення АЦП.

Подані залежності методичних похибок цифрового термометра ЦТ, відповідно, як функції основних параметрів діодних сенсорів - вимірювального струму, концентрації донорних (акцепторних) домішок та опору ізоляції. За допустимого значення методичної похибки цифрового термометра ΔМ≤0,1 К та фіксованих значень концентрації домішок Nd=1025 м-3 і вимірювального струму І1=10 мА діапазон вимірюваних температур може становити (150...430) К. Основною проблемою побудови прецизійних та метрологічно надійних ДСТ є забезпечення взаємозамінності їх характеристик. Простим в реалізації та дуже ефективним є метод уніфікації, що базується на модуляції вимірювального струму ДСТ. Аналіз показав, що при використанні подільників напруги, значення результатів перетворення не залежатиме від абсолютних значень вимірювальних струмів через p-n перехід, а тільки від їх відношення. Ця властивість забезпечує інваріантність результатів вимірювання до значення напруги живлення генератора струму. Не менш важливим є забезпечення незмінності у часі та температурної стабільності розрахункових співвідношень між значеннями усіх трьох струмів. Аналіз показує, що для вирішення цього питання можна використати інтегральну технологію побудови мікроелектронних ЦАП, в якій температурні зміни та зміни у часі відношення опорів резисторів набагато менші від зміни значень їх опорів. Отже, як показує аналіз похибок та результати математичного моделювання за виконання умов kГС1 та IiIГС−, значення модуляційних струмів Іі практично визначатиметься тільки параметрами ЦАП та описуватиметься таким виразом Ii=μiUГСRC, де kГС, IГС− - коефіцієнт підсилення та вхідний струм ОП ГС відповідно.

З рівняння (7) визначимо номінальне значення коду NXH вимірюваної температури ΘХ розробленим ЦТ з сенсорами на основі p-n переходу (рис. 5)

NXH=rHNAkДПНkΘxE0HqlnI1Н2I2НI3Н=rHNAkДПНkΘxE0Hqlnμ1H2μ2Hμ3H.	(7)

З аналізу рівняння (7) видно, що код вимірюваного значення температури х пропорційний до ло-гарифму відношен-ня модуляційних струмів та опорної напруги Е0 і не за-лежить ні від техно-логічних розкидів параметрів напів-провідникових діо-дів, ні від типу на-півпровідникового матеріалу. Залеж-ність (8) є принци-пово лінійною, її точність визнача-ється, окрім похибок коефіцієнтів поділу прецизійної напру-ги і коефіцієнта підсилення, які на сучасному етапі розвитку мікроелектроніки можуть бути реалізовані дуже точно, і бути стабільними в часі і при зміні умов довкілля, ще й низкою інших складових похибки. Тому, для підвищення точності, температурної стабільності та незмінності характеристик у часі слід передбачити автоматичне коригування складових похибки ΔΝХ, або періодичне автоматичне калібрування ЦТ.

Адитивне калібрування здійснюється при розімкнених ключах потенціально-струмових комутаторів СС, РС. У трьох циклах перетворення з виходу DAC2 формуються три значення напруги U10=μ10E0, U20=μ20E0, U30=μ20E0, де μ10, μ20, μ30 - коефіцієнти перетворення DAC2. При цьому код результату вимірювання дорівнюватиме

No=kADC2U10−U20−U30kDA−2k1Eo/2Eo=0,5kADCkDA2μ10−μ20−μ30−2k10. 	(8)

Оскільки із зміною температури можуть суттєво змінюватись лише коефіцієнти kADC та kDA, то блок керування так змінює код k10 керування DAC3, щоб виконувалась умова kDA2μ10−μ20−μ30−k10=0. Таким чином коригується адитивна температурна похибка ЦТ. Мультиплікативне калібрування здійснюється подібно до мультиплікативного з формуванням напруг U1k=μ1kE0, U2k=μ2kE0, U23k=μ23kE0. Код Nxk результату вимірювання знаходиться як

Nxk=0,5kADCkDA2μ1k−μ2k−μ3k−k10.	(9)

Знаходять значення nM мультиплікативного коефіцієнта, на який помножується результат вимірювання температури

nM=NxkНNxk=kADCНkADC⋅kDAH2μ1k−μ2k−μ3k−k10kDA2μ1k−μ2k−μ3k−k10,	(10)

де NxkН, kADCH, kDAН - значення величин, встановлене при нормальній температурі довкілля 200С.

На основі теоретичних досліджень, проведених у цьому розділі запропоновано уточнену фізико-математичну модель функції перетворення діодних сенсорів температури, у якій враховано вплив основних конструктивних та електрофізичних параметрів p-n переходу - теплових, рекомбінаційних та дрейфових струмів, об’ємних опорів, опорів виводів та опорів ізоляції p-n переходу, концентрації акцепторних та донорних домішок, конструкції p-n переходів, коефіцієнта інжекції, коефіцієнта дифузії, рухливості носіїв як функції концентрації домішок та температури, ефекту модуляції опору бази, значення вимірювального струму на перегрів p-n переходу та значення методичної похибки. Детально проаналізовано похибки цифрового термометра з використанням діодних сенсорів та запропоновано структурно-алгоритмічні способи автоматичного коригування складових похибки генератора вимірювальних струмів, які в основному визначають похибку цифрового термометра з модуляцією вимірювальних струмів p-n переходу. Розроблено алгоритм та структурну схему пристрою для вимірювання температури, що дає можливість підвищення точності і стабільності, забезпечує взаємозамінність напівпровідникових сенсорів з p-n переходом за рахунок виключення впливу нестабільних параметрів на результат вимірювання, інваріантність до впливу опорів бази і виводів бази та емітера вимірювального діода, а також опорів двопровідної з`єднувальної лінії зв`язку.

В четвертому розділі результати експериментальних досліджень визначення розмірів чутливих елементів малогабаритних резистивних сенсорів температури, які підтвердили основні теоретичні припущення про можливість вимірювання їх геометричних розмірів тепловими методами з похибкою не більшою від 1%.

Розроблена та досліджена принципіальна електрична схема інтелектуальних цифрових діодних термометрів Подальшого збільшення завадостійкості та зменшення випадкової складової похибки можна досягнути шляхом усереднення результатів перетворень.

Як напівпровідникові сенсори можна використовувати будь-які діоди, в тому числі безкорпусні, що дає можливість “точкових” вимірювань температури. Точність вимірювання температури визначається тільки похибками відношення резисторів, може сягати значень тисячних процента, причому стабільність цих відношень буде набагато вищою від стабільності окремого резистора. В експериментальних дослідженнях як сенсори температури використовувались довільним чином вибрані кремнієві транзистори p-n-p і n-p-n типів, які за схемою транзисторного діода (із закороченими переходами бази та колектора) під’єднуються до ВП. Вихідні сигнали сенсорів вимірювались без і з послідовно під’єднаним резистором 200 Ом, а сенсори перемикались з допомогою звичайного роз’єму. З метою зменшення температурного градієнта в лабораторії сенсори температури були розміщені в пасивному термостаті.

Отже, дослідження показали, що перспективними як сенсори температури є серійні транзистори типу КТ3107Ж. Провівши всі необхідні експериментальні дослідження та отримавши певні результати можна зробити наступні висновки, що в розробленому макеті цифрового термометра забезпечена практична незалежність показів від впливу опорів ліній зв’язку. Важливо також відмітити те, що розкид його показів від зразка до зразка не перевищив +0,3 К, причому для 60% від всієї кількості транзисторів цього розкиду не було виявлено.

ВИСНОВКИ

1. Проведений в роботі аналіз показав, що існуючі методи та засоби побудови цифрових перетворювачів температури для роботи з термоелектричними, терморезистивними та напівпровідниковими перетворювачами не задовольняють сучасних потреб практики стосовно забезпечення метрологічної надійності, а також можливості здійснення оперативного метрологічного контролю протікання процесів вимірювання температур у реальному масштабі часу. Використовувані в інтелектуальних розпорошених системах вимірювання температури та в цифрових термометрах методи автокалібрування на основі вбудованих в сучасні мікроелектронні АЦП джерел опорної напруги, яким притаманні зміни параметрів в часі і під час зміни температури довкілля, не можуть забезпечити їх високої метрологічної надійності та можливості здійснення оперативного контролю протікання процесу вимірювань, а також не передбачені коректні методи їх перевірки без демонтажу на місці експлуатації.

2. Показано, що в цифрових термометрах на основі мікроелектронних АЦП з автоматичним коригуванням похибок та з тридротовим під’єднанням ТО не розроблено методик коригування похибок, зумовлених різницею опорів дротів, якими подається вимірювальний струм, під час зміни температури довкілля. З метою коригування цієї похибки запропоновано використовувати в одному із каналів передачі перетворювача опір-напруга, активний імітатор електричного опору різниці опорів ліній зв’язку, що дає можливість в цифрових термометрах для роботи з тридротовими ТО досягти практично однакових результатів з прецизійними чотиридротовими в широкому діапазоні зміни температури довкілля та на протязі великих проміжків часу.

3. На основі теоретичних досліджень, проведених в роботі запропоновано уточнену фізико-математичну модель функції перетворення діодних сенсорів температури, у якій враховано вплив основних конструктивних та електрофізичних параметрів p-n переходу - теплових, рекомбінаційних та дрейфових струмів, об’ємних опорів, опорів виводів та опорів ізоляції p-n переходу, концентрації акцепторних та донорних домішок, конструкції p-n переходів, коефіцієнта інжекції, коефіцієнта дифузії, рухливості носіїв як функції концентрації домішок та температури, ефекту модуляції опору бази, значення вимірювального струму на перегрів p-n переходу та значення методичної похибки. На основі аналізу розробленої фізико-математичної моделі визначено допустимі діапазони зміни значень основних параметрів p-n переходу, що працює у режимі модуляції вимірювальних струмів, для заданих значень методичної похибки вимірювання температури.

4. Детально проаналізовано похибки цифрового термометра з використанням діодних сенсорів та запропоновано структурно-алгоритмічні способи автоматичного коригування складових похибки генератора вимірювальних струмів, які в основному визначають похибку цифрового термометра з модуляцією вимірювальних струмів p-n переходу. Розроблено алгоритм та структурну схему пристрою для вимірювання температури, що дає можливість підвищення точності і стабільності, забезпечує взаємозамінність напівпровідникових сенсорів з p-n переходом за рахунок виключення впливу нестабільних параметрів на результат вимірювання, інваріантність до впливу опорів бази і виводів бази та емітера вимірювального діода, а також опорів дводротової з`єднувальної лінії зв`язку. На базі цієї структури розроблена схема багатоканального цифрового термометра, у якій забезпечується інваріантність результатів вимірювання до впливу залишкових параметрів струмового та потенціального комутаторів вимірювальних каналів і яка може бути реалізована без надмірних порівняно з базовою структурою апаратних затрат.

5. На базі проведених теоретичних досліджень запропонований алгоритм адитивно-мультиплікативного калібрування цифрових діодних термометрів, який реалізується з використанням переносних кодокерованих мір напруги без додаткових прецизійних та стабільних елементів. Це дає можливості підвищення метрологічної надійності термометрів і забезпечення оперативного метрологічного контролю протікання процесу вимірювання температури.

6. Проведений аналіз похибок показує, що в цифрових термометрах з автоматичним коригуванням адитивної складової похибки методом модуляції вимірювального струму, похибка вимірювання електричного опору ТО, окрім мультиплікативних складових похибок базового цифрового вольтметра та генератора вимірювального струму, визначатиметься також мультиплікативними складовими похибки коефіцієнта передачі перетворювача опір-напруга та, під час використання тридротової лінії зв’язку і операції підлаштування коефіцієнта передачі перетворювача опір-напруга, складовою похибки, зумовленої змінами в часі та мінливістю умов довкілля різниці опорів з’єднувальних ліній та коефіцієнта передачі перетворювача опір-напруга. Це практично унеможливлює оперативний контроль процесу вимірювання електричного опору ТО у процесі експлуатації.

7. На основі аналізу методів вимірювання електричного опору ТО постійному струму показано можливість та доцільність побудови цифрових термометрів на основі диференційного методу з використанням кодо-керованих мір напруги. Запропонована структура цифрового термометра, результат перетворення в якому інваріантний до значення вимірювального струму, адитивних складових тракту перетворення та параметрів АЦП в широкому діапазоні вимірювання. Розроблені структура та алгоритм роботи можуть служити основою для побудови інтелектуальних цифрових термометрів системного призначення, які забезпечують високі метрологічні характеристики при малих масо-габаритних показниках засобів вимірювань та в широкому діапазоні зміни дестабілізуючих факторів на місці експлуатації.

8. Обґрунтовано вибір методу, який дозволяє термічними дослідженнями визначити геометричні параметри мініатюрних термоперетворювачів опору і, при цьому, дає можливість порівнювати між собою термометри за наступними параметрами: довжина чутливого елементу, його розташування по відношенню до каркасу, стала часу ТО. Суть методу полягає у нагріві чутливого елементу ТО вимірювальним струмом та його покроковому зануренню з газового у рідинне середовище. Проведений аналіз показав, що термічним способом можливо встановити геометричні розміри чутливого елементу з похибкою не більшою, ніж 1 %, що є достатнім для встановлення розмірів мініатюрних калібраторів температури на основі реперних матеріалів.

9. Розроблено експериментальний взірець цифрового термометра і проведено його лабораторні дослідження, які показали добру збіжність результатів з розробленими фізико-математичними моделями діодних сенсорів. Важливо також відмітити те, що розкид його показів від зразка до зразка не перевищив +0,3 К, причому для 60% від всієї кількості транзисторів цього розкиду не було виявлено.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Яцук Ю. Особливості використання діодних сенсорів температури [текст] / Ю. Яцук // Вимірювальна техніка та метрологія. – №67. – С. 19-23.

2. Stadnyk B. Problems of Temperature Sensor Checking at the Exploitation Place with the Calibrator’s Usage [text] / B. Stadnyk, Yu. Yatsuk, V. Parakuda // “Pomiary. Automatyka. Kontrola” (Poland). - №12. - 2006. - С. 38-40.

3. Патент 59763А (UA), МПК7 G01K7/22. Спосіб вимірювання температури та пристрій для його здійснення / В.О. Яцук, Ю.В. Яцук. - Заявл. 15.12.2002, №20021210112. - Опубл. 15.09.2003. - Бюл. №9. – 5 с.

4. Stolyarchuk P. Intelligent System of Temperature Field Ecological Monitoring [text] / P. Stolyarchuk, Yu. Yatsuk, M. Mikhaleva, V. Druziuk // Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing System. – 2007. – Р 31-33.

5. Столярчук П. Проблеми побудови систем екологічного моніторингу температурних полів [текст] / П. Столярчук, Ю. Яцук, М. Міхалєва, В. Друзюк // Вісник Національного Університету “Львівська політехніка” “Автоматика, вимірювання та керування”. - Вип. 574 – 2007. - С 60-64

6. Яцук Ю.В. Вдосконалення системи температурного контролю робочих еталонів Вольта [текст] / Ю.В. Яцук, Г.І. Барило // Тези доповідей XIII Міжнародної конференції з автоматичного управління (Автоматика-2006). – Вінниця, 25-28 вересня 2006 р. – Універсум-Вінниця. – 2006. – С. 160.

7. Яцук Ю. Вдосконалення системи температурного контролю робочих ета-лонів Вольта [текст] / Ю.В. Яцук, Г.І. Барило // Вісник Вінницького ДТУ, “Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка”. - Вип. 6.- 2006. – С. 72-75.

8. Стадник, Б.І. Результати експериментальних досліджень розмірів чутливих елементів сенсорів температури [текст] / Стадник Б.І., Яцук Ю.В., Бернард Ф. // Вісник НУ Львівська політехніка “Автоматика, вимірювання та керування». - Вип. 551. - 2005. - С. 3-7.

9. Стадник, Б.І. Порівняння методів визначення геометричних розмірів чутливих елементів сенсорів температури [текст] / Б.І. Стадник, Ю.В. Яцук, Ф. Бернгард // Вимірювальна техніка та метрологія. - №66. – 2006. – С. 120-125.

10. Yatsuk, V.O. New Method of Dispersion Minimization of Si p-n Junction Temperature Sensors [text] / V.O. Yatsuk, O.Ye. Basalkevych, Yu.V. Yatsuk, A.O. Sachenko // Proceedings of SAS 2007 – IEEE Sensors Applications Symposium, San Diego, California USA, 6-8 February 2007. - P. 1-4.

11. Стадник, Б. Особливості побудови цифрових резистивних термометрів [текст] / Б. Стадник, Ю. Яцук, Л. Сопільник, // Вимірювальна техніка та метрологія. - №68. – 2008. – С. 111-115.

АНОТАЦІЯ

Яцук Ю.В. Покращання метрологічних характеристик цифрових перетворювачів температури в робочих умовах експлуатації. – Рукопис

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.04 – прилади та методи вимірювання теплових величин. – Львів, 2008.

Дисертація присвячена вдосконаленню методик підвищення метрологічної надійності на місці експлуатації цифрових термометрів, які можуть працювати в комплекті зі стандартними та напівпровідниковими сенсорами.

Проведено аналітичний огляд існуючих методів та засобів побудови сучасних цифрових термометрів, детально проаналізовано похибки вимірювального кола цифрових резистивних термометрів, уточнено методику визначення розмірів чутливих елементів малогабаритних резистивних сенсорів температури, запропоновано структури та алгоритми роботи для підвищення точності цифрових термометрів з тридротовою лінією зв’язку та автоматичним коригуванням похибок, досліджено можливості калібрування цифрових резистивних термометрів на місці експлуатації.

Розглянуто питання уніфікації характеристик перетворення цифрових термометрів з сенсорами на основі p-n переходу, проведено аналіз метрологічних характеристик термометрів з модуляцією струму сенсорів з p-n переходом та детально проаналізовано похибки цифрового термометра з сенсорами на основі p-n переходу, запропоновано структури, алгоритм калібрування та проведено аналіз похибок інтелектуальних цифрових термометрів з діодними сенсорами та автоматичним коригуванням похибок.

Подано результати експериментальних досліджень визначення розмірів чутливих елементів малогабаритних терморезистивних сенсорів, результати дослідження принципіальної схеми дослідного зразка цифрового напівпровідникового термометра та результати експериментальних досліджень взаємозамінності сенсорів температури з p-n переходом.

Ключові слова: сенсори температури, p-n перехід, уніфікація характеристик перетворення, цифровий термометр, калібрування на місці експлуатації, аналіз похибок інтелектуальний термометр

АННОТАЦИЯ

Яцук Ю.В. Улучшение метрологических характеристик цифровых преобразователей температуры в рабочих условиях эксплуатации. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук за специальностью 05.11.04 – приборы и методы измерения тепловых величин. – Львов, 2008.

Диссертация посвящена усовершенствованию методик повышения метрологической надёжности на месте эксплуатации цифровых термометров, которые могут работать в комплекте со стандартными термоэлектрическими и терморезистивными и полупроводниковыми сенсорами.

Проведен аналитический обзор существующих методов и средств построения современных цифровых термометров, рассмотрены особенности реализации интелектуальных цифровых термоэлектрических термометров, цифровых терморезистивных термометров, цифровых полупроводниковых термометров, а также отмечены возможности калибровки измерительных преобразователей в современных интелектуальных сетях.

Детально проанализированы погрешности измерительной цепи цифровых резистивных термометров, уточнена методика определения размеров чувствительных элементов малогабаритных резистивных сенсоров температу-ры, предложены структуры и алгоритмы работы повышения точности цифро-вых термометров с трипроводной линией связи и автоматической коррекцией погрешностей, исследованы возможности калибровки цифровых резистивных термометров на месте эксплуатации. Проведенный в работе анализ показал, что существующие методы и средства построения цифровых преобразователей температуры для работы с термоэлектрическими, терморезистивными и полу-проводниковыми преобразователями не удовлетворяют современных потреб-ностей практики по обеспечению метрологической надёжности, а также возможности осуществления оперативного метрологического контроля проте-кания процессов измерения температур в реальном масштабе времени. Используемые в интелектуальных розпределённых системах измерения температуры и в цифровых термометрах методы автокалибровки на основе встроеных в современные микроэлектронные АЦП источников постоянного напряжения не могут обеспечить их высокой метрологической надёжности и возможности осуществления оперативного контроля протекания процесса измерения, а также не предусмотрны корректные методы их поверки без демонтажа на месте эксплуатации.

Показано, что в цифровых термометрах на основе микроэлектронных АЦП с автоматической коррекцией погрешностей и с трёхпроводным подсоединением ТС не разработаны методики коррекции погрешностей, вызванных разностью сопротивлений проводов при изменении температуры среды. Для коррекции этой погрешности предложено использовать в одном из каналов передачи преобразователя сопротивления активный имитатор электрического сопротивления разности сопротивлений линий связи, что даёт возможность в цифровых термометрах для работы с трёхпроводными ТС достичь практически одинаковых результатов по сравнению с прецизионными четырёхпроводными в широком диапазоне изменения температуры среды и на протяжении больших промежутков времени. Показана возможность и целесообразность построения цифровых термометров на основе дифференциального метода с использованием кодо-управляемых мер напряжения. Разработаны структура и алгоритм работы могут служить основой для построения интелектуальных цифровых термометров системного назначения, которые обеспечивают высокие метрологические характеристики при малых масо-габаритных показателях средств измерений и в широком диапазоне изменения дестабилизирющих факторов на месте эксплуатации.

Рассмотрены вопросы унификации характеристик преобразования цифровых термометров, работающих с сенсорами на основе p-n перехода, проведен анализ метрологических характеристик термометров с модуляцией тока сенсоров с p-n переходом и детально проанализированы погрешности цифрового термометра, предложены структуры, алгоритм калибровки и проведен анализ погрешностей интелектуальных цифровых термометров для работы с диодными сенсорами и автоматической коррекцией погрешностей.

Сделаны выводы по результатам теоретических и экспериментальных исследований, проведенных в диссертационной работе. Представлены разработанные схемы экспериментальных устройств, результаты экспериментальных исследований для определения геометрических размеров чувствительных элементов термопреобразователей сопротивления различных типов и различных производителей, листинг программы для управления измерительной установкой и для расчета результатов измерений.

Ключевые слова: сенсоры температуры, p-n переход, унификация характеристик преобразования, цифровой термометр, калибровка на месте эксплуатации, анализ погрешностей, интеллектуальный термометр

annotation

Yu.V. Yatsuk. The Improvements of Metrological Characteristics of a Digital Thermometer on Working Exploitation Conditions. – Manuscript.

Dissertation for graduation of candidate of engineering sciences on specialty 05.11.04 – Devices and methods of heat values measurements. – The Lviv Polytechnic National University. – Lviv, 2008.

The dissertation is devoted to improve of metrological reliability increasing methodical on working exploitation conditions of digital thermometers, for standard and semiconductor temperature sensors.

The analytical observation of existing methods and devices for modern digital thermometer realization and specific features of thermoelectric and thermo resistive and semiconductor digital thermometers designing was done at the dissertation job. The problems and probability of measuring transducers calibration on modern intellectual network were made too. A thermo resistive digital thermometer measuring loop errors was detail analysed. The dimentions estimation methodic of miniature thermo resistive sensing elements was detailed. The structures and job algorithms of digital thermometer for threewire connecting line and for errors automation correction was proposed in this job also. The probabilities of resistive digital thermometer calibration on their working exploitation conditions were made too. The transfer function unification problem of the digital thermometer for semiconductor sensors based on p-n junction was discribed in this work. Metrological characteristic and errors of digital thermometer with sensor current modulation mode was analysed also. The structures and job and calibration algorithms of digital thermometer for p-n junction temperature sensor and for errors automation correction was proposed in this job also. The experimental investigation results for estimation dimensions of thermo resistive little-size sensing elements and investigation results of semiconductor digital thermometer experimental unit scheeme and the experimental investigation results for interchanging of a temperature sensor based on p-n junction was discribed.

The theoretical and experimental investigation results based on dissertation job was made too. The designed scheeme of experimental unit and the experimental investigation results for estimation dimensions of thermo resistive little-size sensing elements which had defference dimensions and which made various producers and programm listing of experimental unit control and for measuring results calculation.

Key words: temperature sensor, p-n junction, transducer function unification, digital thermometer, on-situ calibration, error analyses, intelectual thermometer.